## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血液样本管理系统 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 1.血样精准管理，及时准确查找，过期血样定时取出，过期样本定时取出；2.批量入库和盘点，无需人工单支扫码
*2 | 资质认证 | 厂家ISO9001认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 冷藏温度 | 2-6℃
·3.2 | 装载量 | ≥2400支试管
3.3 | 支持样本管尺寸 | 直径：13mm；高：（75-100）mm
3.4 | 冷藏架 | ≥24孔,≥100个
3.5 | 屏幕显示 | ≥14寸显示屏
·3.6 | 扫码系统 | 读码器实现批量扫码技术，一次扫码≥24支试管，准确定位试管在试管架上的位置信息
3.7 | 试管进出扫码台方式 | 控制电机和夹紧带自动实现试管架的出仓入仓和夹紧旋转，无需手工调整试管标签的朝向
·3.8 | 软件对接 | 对接医院的HIS和血液管理系统，实现数据同步。
3.9 | 盘点查找功能 | RFID盘点技术，盘点准确率＞99.9%，通过内置天线板读取准确确定试管架位置，准确确认试管架的位置信息，可通过扫码台显示屏确认试管位置，可精确到冰箱编号、层号、试管架号、孔位。
3.10 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机和扫码管理系统各一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。