## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 动态心电图 |  | 总数量（台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于记录和采集24小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 记录盒
3.1.1 | 设备重量 | ≤60克（不含电池）
3.1.2 | 存储容量 | ≥1G
3.1.3 | 电源 | 7号电池供电
3.1.4 | 记录时间 | 支持连续记录时间24小时
·3.1.5 | 导联数量 | 支持≥12导联心电数据记录
3.1.6 | 输入阻抗 | ≥10MΩ
3.1.7 | 共模抑制比 | ≥80dB
3.1.8 | 数据接口 | 支持USB数据传输
3.1.9 | 断电续采 | 当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形
·3.1.10 | 记录呼吸、体位及运动功能 | 能记录呼吸波形，可在软件显示仰位、附位、左侧位、右侧位、坐立位和运动曲线
3.2 | 分析软件
·3.2.1 | 分析软件稳定性测试 | 动态心电分析软件应提供具有检测资质的第三方机构检测报告
3.2.2 | 智能散点图功能 | 具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能
3.2.3 | 阵发性房颤、房扑快速定位分析 | 基于时间散点图和小时时间散点图，快速定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间
3.2.4 | 睡眠、运动、体位分析 | 记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析
3.2.5 | 起搏器分析功能 | 具备起搏分析通道，可自动检测起搏脉冲信号
3.2.6 | 导联纠错功能 | 具有导联纠错功能，导联接错时可直接在软件上进行导联交换
3.3 | 报警及安全指标 | 支持电池低电压及导联脱落提醒功能
3.4 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（厂家自报）
*4 | 配置需求（本包） | 设备主机16个、工作站（含动态心电分析软件）2套、动态心电导联线≥32根、背包≥16个、附属配件≥16套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。