## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 动态血压 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于患者血压的动态记录及异常分析
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 记录盒
·3.1.1 | 测量方法 | 示波法
3.1.2 | 导出功能 | 具备导出功能
3.1.3 | 时钟功能 | 具备手动调整时钟功能
3.2 | 测量范围
3.2.1 | 收缩压 | （40-290）mmHg
3.2.2 | 舒张压 | （0-200）mmHg
3.2.3 | 心率 | （40-220）bpm
3.2.4 | 测量精度 | ±3mmHg
3.2.5 | 测量模式 | 至少具备手动和自动测量
·3.2.6 | 最小测量时间间隔 | ≤2min
3.2.7 | 自动重测功能 | 具备自动重测功能
3.3 | 显示功能 | 具备显示屏
3.4 | 安全保护 | 具备过压、超时泄压保护功能
·3.5 | 其他功能
3.5.1 | 体位功能 | 在不同运动期测量血压值
3.5.2 | 静默测量 | 低噪音测量，不影响病人休息
3.5.3 | 掉电保护功能 | 可在电池没电情况下保存数据
3.6 | 工作站性能
·3.6.1 | 图形分析功能 | 至少具备数据表图、趋势图、离散图、柱状图、圆饼图等功能
·3.6.2 | 对比功能 | 同一人在不同时段进行血压对比
·3.6.3 | 数据采集时间 | 可采集2天以上的连续数据
3.6.4 | 系统对接 | 可与高血压管理系统对接
*4 | 配置需求 | 设备主机6个、动态血压监测仪记录盒工作站一套、每个记录盒均配备成人袖带≥2条，儿童袖带≥1条，电池、可重复使用的背包≥6套、动态血压监测软件一套
8 | 售后条款
*8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*8.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
8.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*8.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·8.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·8.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·8.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·8.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。