## 改版
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 妇产手术器械包 | 总数量（单位） | 93 | 预算总金额（万元） | 49.53
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于腔镜及开放性手术下各种常规及复杂疑难手术操作
2 | 资质要求
*2.1 | 资质要求1 |  | 具备CFDA或NMPA认证
·2.2 | 资质要求2 |  | 具备FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 | 数量(单位)
3.1 | 举宫器 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1. 5mm引导棒，工作长度490mm 2.锥头举宫头,最大插入外径25mm *3.螺旋锥头型子宫固定螺线杆有18mm和15mm两种 4.手柄最大插入外径15mm，工作长度310mm 5.T型举宫架外径17mm.工作长度180mm *6.穹窿杯有30.35.40大中小三种规格 | 3套
3.2 | 宫腔连接器 |  | 医用不锈钢 | 无源 | 1.连接器一头连外鞘阀门 2.一头连宫腔连接管 | 2个
3.3 | 宫腔镜连接管 |  | 硅胶 | 无源 | 1.连接医用加压器 2.1米宫腔连接管，内孔2.5mm，外径6mm | 4支 | 不按医疗器械管理的可不提供注册证，但需提供相关说明
3.4 | 宫腔镜内窥镜 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1. 30°宫腔内窥镜最大插入部外径4mm *2.工作长度302mm *3.视向角30° *4.视场角80° *5.市场中心角分辨率：2.0C/(°) 6.有效景深范围：3-50mm | 3支
3.5 | 宫腔镜外鞘 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.30°宫腔镜外鞘 *2.外鞘尺寸19.5Fr 3.锁扣式 *4.工作长度：200mm；前端入口30 | 3支
3.6 | 宫腔镜操作器 |  | 医用不锈钢 | 无源 | 1.单通道宫腔操作器 2.锁扣式 *3.能放置5Fr的硬性手术钳 | 3支
3.7 | 宫腔镜活检钳 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.340mm宫腔活检钳 *2.粗2.1mm *3.硬性 | 1把
3.8 | 宫腔镜剪刀 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.340mm宫腔剪刀 *2.粗2.1mm *3.硬性 | 1把
3.9 | 宫腔镜取环钳 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.340mm宫腔取环钳 *2.粗2.1mm *3.硬性 | 1把
3.1 | 腹腔镜气腹针 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.120mm气腹针 2.最大插入外径2.5mm | 2支
3.11 | 腹腔镜气腹针 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.150mm气腹针 2.最大插入外径2.5mm | 2支
3.12 | 气腹管 |  | 硅胶 | 无源 | 1.气腹管长3米 2.内孔8mm 3.外径12mm，配有过滤器 | 2支 | 不按医疗器械管理的可不提供注册证，但需提供相关说明
3.13 | 腹腔镜穿刺器 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.120mm穿刺器 *2.套管直径10.5mm 3.磁片式 | 4套
3.14 | 腹腔镜穿刺器 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.150mm穿刺器 *2.套管直径5.5mm 3.磁片式 | 6套
3.15 | 腹腔镜转换器 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.100mm转换器 *2.10mm转5.5mm | 2个
3.16 | 腹腔镜左弯分离钳 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.330mm左弯分离钳 *2.粗齿3.可360°旋转 3.并可拆卸，外径5mm | 8把
3.17 | 腹腔镜无损伤抓钳 |  | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | *1.330mm无损伤抓钳 2.可360°旋转，并可拆卸 *3.外径5mm | 2把
3.18 | 腹腔镜绝缘剪刀 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.330mm弯剪刀 2.双动，可360°旋转，并可拆卸 *3.外径5mm | 2把
3.19 | 腹腔镜绝缘剪刀 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.330mm钩剪刀，可360°旋转，并可拆卸 2.外径5mm | 2把
3.2 | 腹腔镜吸引器（三通冲水器） |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.330mm吸引器 *2.直径5mm | 2支
3.21 | 腹腔镜持针钳 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.330mm持针钳 *2.左弯 *3.直径 5mm | 2把
3.22 | 腹腔镜高频电钩 |  | 医用不锈钢含绝缘层 | 有源 | *1.330mm电钩，头90° *2.颈长≥3.0mm，直径 5mm | 2支
3.23 | 腹腔镜肠钳（鸭嘴） |  | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | *1.330mm肠钳 2.可360°旋转并可拆卸，钳头鸭嘴型 *3.外径5mm，工作长度330±5mm | 4把
3.24 | 腹腔镜单极线 |  | 硅胶 | 有源 | 1.单极线标准插头 2.工作长度≥3m | 2支 | 不按医疗器械管理的可不提供注册证，但需提供相关说明
3.25 | 腹腔镜大直角 |  | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | *1.330mm直角钳可360°旋转 *2.外径10mm，钳头90° 3.工作长度330±5mm | 2把
3.26 | 腹腔镜胆囊抓钳（鼠齿） |  | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | 1.330mm胆囊抓钳可360°旋转,并可拆卸 *2.外径5mm *3.工作长度330±5mm | 2把
3.27 | 腹腔镜勺钳（活检钳） |  | 医用不锈钢 | 无源 | 1.30mm勺钳可360°旋转，并可拆卸，单动 *2.外径5mm *3.工作长度330±5mm | 2把
3.28 | 腹腔镜钛夹钳 |  | 医用不锈钢 | 无源 | *1.330mm钛夹钳可360°旋转 *2.单动，外径10mm，工作长度330±5mm 3.可使用多种规格的钛夹 | 2把
3.29 | 腹腔镜双极电凝钳 |  | 医用不锈钢含绝缘层 | 有源 | 1.330mm双极电凝钳可360°旋转，并可拆卸，中空细齿，双极双动 *2.外径5mm *3.工作长度330±5mm | 8把
3.3 | 腹腔镜高频线 |  | 硅胶 | 有源 | 1.双极 标准插头，工作长度≥3m | 8支 | 不按医疗器械管理的可不提供注册证，但需提供相关说明
3.31 | 腹腔镜高频剪刀 |  | 医用不锈钢含绝缘层 | 有源 | 1.330mm弯剪刀（带圆头）可360°旋转，并可拆卸 *2.外径5mm *3.工作长度330±5mm | 2把
3.32 | 电切镜 |  | 医用不锈钢和其它 | 有源 | 宫腔电切镜： *1.最大插入部外径4mm *2.视向角12° *3.视场角65° *4.工作长度：302mm *5.市场中心角分辨率：3.0C/(°) 6.有效景深范围：3mm-100mm *7.外鞘最大插入外径26Fr.工作长度175mm *8.内鞘最大插入外径24Fr.含闭孔器.工作长度206.5mm *9.工作把手与内鞘锁口式配合： *10.双极可配佳乐 | 1套
3.33 | 电切镜 |  | 医用不锈钢和其它 | 有源 | 宫腔电切镜： *1.最大插入部外径4mm *2.视向角12° *3.视场角65° *4.工作长度：302mm *5.市场中心角分辨率：3.0C/(°) 6.有效景深范围：3mm-100mm *7.外鞘最大插入外径26Fr.工作长度175mm *8.内鞘最大插入外径24Fr.含闭孔器.工作长度206.5mm *9.工作把手与内鞘锁口式配合 *10.双极可配宝娃 | 1套
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。