## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 耳内镜手术动力系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于耳鼻喉科手术中对骨质结构进行切割、削磨、钻孔、锯开硬组织及骨骼，对骨质进行精准切削
*2 | 资质认证 | 具备CFDA（NMPA）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机功能 | 能连接鼻科、耳科、颅底马达。能进行故障自检并发出报警声，手术模式进行选择
*3.2 | 动力钻杆保护 | 除钻头外，其他动力钻杆旋转轴部全长需要具备外鞘完全覆盖保护。
3.3 | 显示屏 | 能显示转速、转向、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等。触摸屏分辨率≥480×640象素
3.4 | 注水泵 | 内置≥10挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水
·3.5 | 冷却方式 | 水冷
3.6 | 手柄马达自动识别 | 能自动识别手柄的种类，且屏幕显示操作方法
3.7 | 内窥镜冲洗系统功能 | 具备
3.8 | 脚踏 | 多功能脚踏控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度
3.9 | 消毒方式 | 手柄同电缆可用高温高压及低温等离子的方式消毒
3.10 | 最高转速 | 最大转速≥75000rpm，最大扭矩≥37.5mN-m
3.11 | 钻头种类 | 钻头直径至少具备0.5mm，0.6mm，1mm，1.5mm
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机1套、手柄2把、钻头≥5个、多功能脚踏1个、马达1个及其它附属配件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
设备名称 | 耳内镜手术动力系统 |  | 项目编号 | 2022-JQ06-W3776
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
1 | 一次性手术钻头 | 手术用钻头 | 200根
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。