## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创颅内压动态监护仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 针对脑水肿、脑血肿、脑积水、脑肿瘤等颅内病变动态监护，实时量化脑水肿程度，实时显示水肿系数、扰动系数、颅内压值，反应重症患者个体的数据化病情差异
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 机型 | 便携式机型，液晶显示触屏
3.2 | 存储容量 | ≥30GB
3.3 | 波形频率 | （10-100）KHz
3.4 | 测量精度 | ±5%
3.5 | AD转换 | ≥12位
3.6 | 电极数量 | ≥4个
3.7 | 测量方式 | 差分、旋转
3.8 | 阻抗测量精度 | ≤5%
3.9 | 阻抗测量范围 | （50-2000）Ω
3.10 | 档案数据库 | 可存储≥10万病人档案
3.11 | 单次监测时间 | 1min-24h可调
·3.12 | 功能指标 | 具备三参数同步监护包括有 扰动系数（生物电阻抗）动态监护（可数值显示） 水肿系数值动态监护（可数值显示） 平均颅内压值ICP动态监护（可数值显示）
3.13 | 数据显示 | 能对扰动系数、水肿系数、平均颅内压值按照柱状图/曲线图等方式进行显示，并进行分类、储存、检索
3.14 | 数据模块功能 | 具有脑出血、脑梗死、脑外伤监护模块功能
3.15 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机1台、无创电极1套、打印机、专用软件一套等其它标配附件
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
7 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 无创颅内压动态监护仪 |  | 设备项目编号： 2022-06YL-099 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 专用电极片 |  | 1000个
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。