## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 荧光生物显微镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于呼吸科检测真菌、结核、细菌、肿瘤初筛、支原体/衣原体及细胞背景分析的快速筛查，使用自动化设备用于荧光产物的自动化扫描和识别
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 屏幕 | ≥15寸彩色触摸屏幕
·3.2 | 检测项目 | 能完成痰、肺泡灌洗液、胸腹水以及肺部活检组织切片等多种标本的多个检测项目的自动化判读，包括：真菌菌丝、真菌孢子、结核分枝杆菌、上皮细胞、白细胞、脓细胞、球菌、杆菌以及异常组织细胞等
·3.3 | 扫描时间 | ≤90s(每样本，含对焦时间）
3.4 | 扫描区域 | ≥7mm×7mm
·3.5 | 自动判读 | 可自动判读镜下结果是否为阴性/阳性
3.6 | 对焦方式 | 自动对焦
3.7 | 自动聚焦范围 | ±300um
3.8 | 进片方式 | 手动或自动方式
3.9 | 扫描方式 | 面阵扫描
·3.10 | 定位精度 | 定位精度±1.5um
3.11 | 单次装载数量 | ≥10张玻片
·3.12 | 宏观/微观相机分辨率 | ≥2700*1800
3.13 | 物镜 | 具备平场消色差，放大倍数20X
3.14 | 单位距离扫描形变误差的绝对值 | ≤5μm
·3.15 | 报告功能 | 可根据扫描图像进行分析，输入分析结果，并生成报告，且报告样本包含检验结果与图片报告
3.16 | 用户访问控制功能 | 具备户身份鉴别功能，权限包括：样片扫描、图像浏览、软件设置及报告生成功能
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 设备主机1套（含电脑）、专用软件1套、鼠标键盘、打印机等其它标配附件
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 荧光生物显微镜 |  |  | 数量：1台
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
1 | 免疫显色试剂 | 无 | 18000
2 | 抗酸分枝杆菌荧光染色液 | 无 | 18000
3 | 免疫显色试剂（ⅴ）型 | 无 | 18000
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。