## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 肺功能测试系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于呼吸内科及医院其他科室使用，检查项目包括：常规肺通气测量、肺换气功能测量、肺容量测定和支气管舒张试验等
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证和CE认证 | 具备
·2.2 | FDA认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 慢肺活量（SVC）的测试 | 一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值
3.2 | 用力肺活量 | 一次吹气同时得到流速容量环和时间肺活量曲线，有适合儿童的三维动画辅助测试程序
3.3 | 分钟最大通气量 | 具备
·3.4 | 一口气法弥散残气测试 | 实时法弥散测试，同时测出弥散和残气，样本量和死腔量可设置，辅助学习测试模式
3.5 | 弥散口压监测功能 | 具备
·3.6 | 内呼吸法弥散 | 具备内呼吸弥散残气测试
3.7 | 支气管舒张试验 | 具备
*3.8 | 流速容量传感器 | 压差式流速容量传感器
·3.9 | 流速测量范围 | ±（ 0 - 20）L/s
3.10 | 流速测量精度 | ±2 %
3.11 | 容量测试范围 | ±（0 - 20）L/s
3.12 | 容量测试精度 | ±3% 或±50ml（两者取最大值）
3.13 | 容量测试分辨率 | ≤1ml
·3.14 | 多气体快速分析器 | 具备非独立CH4传感器、非独立CO传感器
3.15 | 计算机 | 显示器≥20寸，内存＞2GB,硬盘＞500GB
3.16 | 报警及安全指标 | 具备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 肺功能主机1套，带隔离电源的移动工作台1套，可上下左右移动调节的支撑臂1支，带口压检查的流速传感器手柄1套，稳压型减压表1个，3升标准定标筒1套
5 | 物联网支持功能 | 具备
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。