## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 口腔锥形束CT |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 85
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于成人、幼儿、老人及残疾人等口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，满足口内、口外、修复、正畸、种植、颌面等专业对三维影像的诊断需要
2 | 资质认证
*2.1 | 资质认证一 | 具备NMPA认证
·2.2 | 资质认证二 | 具备CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | X射线球管
3.1.1 | X射线束类型 | 锥形束
3.1.2 | 最低管电压 | ≤60kV
·3.1.3 | 最高管电压 | ≥100kV
3.1.4 | 最小管电流 | ≤2mA
·3.1.5 | 最高管电流 | ≥10mA
·3.1.6 | 焦点 | ≤0.4mm*0.4mm
3.1.7 | 单次扫描最短曝光时间 | ≤13S
3.1.8 | X射线曝光方式 | 连续曝光
3.2 | CT探测器技术参数
*3.2.1 | 探测器类型 | 非晶硅
3.2.2 | 探测器灰阶 | ≥15bit
3.2.3 | 探测器像素尺寸 | ≤120um
3.2.4 | 闪烁体 | 碘化铯（Csl)
·3.3 | CT扫描视野
3.3.1 | CT最大可视空间（FOV)： | ≥20cm(直径)*17cm(高度） |  |  |  | 量化
3.3.2 | 固定视野选择 | ≥4种
3.4 | 成像视野调节方式 | 滤线栅调节，非算法成像
3.5 | CT各视野的最小图像重建时间（成人和儿童模式下） | ≤40秒
·3.6 | CT图像最小体素尺寸 | ≤62.5um
3.7 | CT成像空间分辨率 | ≥2.4lp/mm（成人及儿童）
3.8 | 去金属伪影技术软件 | 具备
3.9 | 患者座椅
·3.9.1 | 座椅类型 | 一体化电动座椅
·3.9.2 | 调节方向 | 至少包含上下垂直、左右横向、前后六个方位调节
3.9.3 | 调节方式 | 支持有线遥控装置对座椅六个方位进行调节
3.9.4 | 双侧扶手 | 具备
3.9.5 | 最大承重 | ≥135kg
·3.10 | 具备电动颌托 | 支持前后，上下调节，并提供技术白皮书
3.11 | 软件功能要求
3.11.1 | CT图像功能
3.11.1.1 | 3D重建图像及显示 | 支持
3.11.1.2 | 标准冠状面、矢状面、横断面图像 | 支持
3.11.1.3 | 层厚调节 | 支持层厚任意调节
3.11.1.4 | 多平面重建图像 | 支持
3.11.2 | 诊断管理 | 支持同一患者所有影像数据（CT、全景、头颅正侧位、口内摄影（牙片）、口内扫描、面部扫描等）融合在同一软件中诊断管理
3.11.3 | 三维影像投照 | 支持，满足一次投照CT、全景、头颅正、侧位全部成像
3.11.4 | 2D/3D图像处理功能
3.11.4.1 | 编辑功能 | 支持移动、放大、对比调节，亮度调节，图像信息
3.11.4.2 | 测量功能 | 支持距离、连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算
3.11.4.3 | 注释功能 | 支持在图像上添加文字、箭头等标记
3.12 | 支持终端数量 | ≥40个工作站同时应用
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置要求 | 包含口腔锥形束CT主机及配套附件1套、服务器1套、图像处理工作站（内存容量≥16GB，硬盘容量≥4T+256GB(固态硬盘），独立显卡显存≥6GB，液晶显示器≥24英寸，DVD刻录机1个，网卡≥1000M）1套、数字化影像软件及正畸图像处理软件各1套
5 | 物联网支持功能 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息，支持与PACS连接
6 | 安装要求 | 厂商负责中标设备的安装调试
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。