## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 呼吸神经肌肉刺激仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对阻塞性肺疾病（慢阻肺、哮喘等）、限制性肺疾病(间质性肺病、尘肺等）、其他疾病（ICU-AW、VIDD、慢性呼吸衰竭等）引起的呼吸功能障碍患者的呼吸康复治疗。
*2 | 资质认证 | 通过CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 呼吸双相刺激 | 能同时对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练，使膈肌和腹肌系统进行规律性收缩。
*3.2 | 输出通道 | ≥6通道，可根据需要选择不同通道的电刺激，满足临床治疗的需要。
3.3 | 治疗数据管理 | 能记录患者每次治疗参数，并可查询调取历史记录，协助临床指定合理化的治疗方案。
3.4 | 个性化设置呼吸参数 | 能根据患者的呼气和吸气节奏，可个性化设置以下呼吸参数
3.4.1 | 治疗时间调节范围 | (1－30)min，增量1min，可调；
*3.4.2 | 呼吸频率调节范围 | (5－40)次/ min，增量1次/min，可调；
3.4.3 | 脉冲重复频率调节范围 | (20－100)Hz，增量5Hz，可调；
3.4.4 | 膈肌模块刺激电流幅度调节范围 | (1－50)mA，增量1mA，可调；
3.5 | 声光反馈，呼吸同步 | 设置呼吸参数后，通过灯光及语音双重反馈，引导患者跟随设备同步呼吸锻炼。
3.6 | 便携设计易周转 | 便携手提式设计
3.7 | 续航时间≥3小时 | 配备大容量电池组，续航时间≥3小时
3.8 | 输出波形形式 | 恒流型设计，输出波形为双相不对称波形，输出电流恒定
3.9 | 被动做功接受辅助治疗 | 呼吸受限患者、无意识插管患者也可被动做功接受辅助治疗
3.10 | 报警及安全指标 | 设备异常、操作异常有安全报警声、光指示报警提示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年无不良事件情况发生
*4 | 配置需求 | 主机*1台，电极导线*3条
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。