## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 康复锻炼床 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 电动病床，具有电动背板抬升功能、腿板抬升功能，并具一键有恢复患者平卧位功能。
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 尺寸 | 床体长度≥2185mm，误差≤±15mm，腿部可延伸≥100mm
·3.2 | 位置 | 直立位、倾斜/立位、CPR/睡姿、垂头仰卧位、一键座椅位
·3.3 | 倾斜/立位 | 可将病床立≥82°直立，且任意角度均能直立
·3.4 | 坐姿 | 单键操作即可实现座椅姿势，并且该姿势骨盆低于腿部，提高患者的舒适度
3.5 | 承重 | 使用者最大体重≥ 190kg；最大安全负载量≥280kg
3.6 | 体重秤 | 测量范围：10kg-200kg 误差≤±1kg
·3.7 | 脚托秤 | 在倾斜直立时，脚托秤可以显示患者腿部承受的压力及患者当前腿部承受压力占患者体重的百分比；并可实现体重/脚托称清零、内置体重/脚托称、患者离床报警、患者脚部承受压力测量显示及体重脚部压力比例等
·3.8 | 座椅位 | 可实现一键操作座椅姿势，且该姿势骨盆低于腿
·3.9 | 智能感应踏板（脚踏板）伸缩 | 伸缩运动范围≥300mm，会自动上升，与患者足底感应接触后再自动下降少许，避免对患者足部造成过大压力且防止足下垂
3.10 | 脚轮和刹车系统 | 具备智能刹车功能、方向锁，方便病床操作。
3.11 | 电子有线手持装置 | 集成≥12个功能按键和护理人员锁定/解锁功能。
3.12 | 侧边栏控制 | 侧边栏内侧与外出具备控制面板，并且内侧边栏具有自动锁定功能，防止误操作。
3.13 | 可拆卸头板 | 采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，头板可拆卸便于医生进行抢救。
3.14 | 畜电池组 | 具备
3.15 | 报警及安全指标 | 患者离床或大面积离开床体时会报警
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 病床1个；两侧病床控制板2组（护栏内外侧）；手持控制器1个；智能体重秤1个；智能感应踏板1个；称重数码显示器1个。配套附件一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。