## 技术参数 (hidden)
附件4
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2021年10月10日
设备名称 | 彩色超声诊断仪 |  | 总数量（台/套） |  | 预算总金额（万元）
需求单位 信息 |  | 数量（台） | 项目编号（或预算编号） | 预算单价45（万元） | 联系人 | 联系电话
医工部门 信息 | 联系人：王瑞永 |  |  | 联系电话：937363 |  |  | 佳能 A300 | 飞利浦Affiniti30 | GE 华彩 | 迈瑞 Re7 | 飞依诺 m86 或X8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 台式超声诊断仪，满足腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊等超声检查 | [5 empty] | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、急诊、骨骼肌肉、神经、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 | 满足腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊等超声检查 | 可用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、神经等超声检查 | 全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿，外周血管，小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和FDA认证 | [5 empty] | 具备CFDA和FDA认证 | 具备CFDA和FDA认证 | 具备CFDA和FDA | 具备CFDA和CE认证
3 | 主要规格及系统概述
·3.1 | 超声成像平台要求 | 应标产品的探头应与本品牌最高档次系列机型的探头相通用 |  |  |  |  | 保证投标机型的档次，各超声品牌均能满足 | 搭载ACE天玺平台，打破超声成像的物理限制，强大的声束构建技术，以及海量的原始声学数据处理能力，为超声诊断带来绝佳的优异图像 | 不满足 | 满足 | 满足
3.2 | 成像功能
3.2.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像 |  |  |  |  | 满足 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；方向性能量多普勒；组织谐波成像
3.2.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD |  |  |  |  | 满足 | 具备脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD | 脉冲多普勒PWD、高脉冲重复频率HPRF、连续多普勒 CWD | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD
3.2.3 | 智能一键图像优化技术 | 能优化二维模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像 |  |  |  |  | 满足 | 能优化二维模式、彩色模式、频谱模式、可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 | 能优化B模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像 | 能优化二维模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像 | 能优化二维模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像
3.2.4 | 全场聚焦成像 | 全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，全场图像无焦点。 |  |  |  |  | 满足 |  |  | 满足
·3.2.5 | 组织谐波成像技术 | 组织谐波成像技术≥3种，满足不同部位的检查需求 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足 | 具备组织谐波成像技术，不足三种 | 满足
3.2.6 | 支持组织多普勒成像 | 支持彩色速度模式图、频谱模式图、M型模式图等多种模式，支持相控阵、凸阵、线阵等探头 |  |  |  |  | 满足 | 支持彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 | 包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等 | TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 | 支持彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图
·3.2.7 | 超微细血流成像 | 采用特殊算法技术，可显示微细血流及低速血流信号 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足
3.2.8 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能，最大级别达10倍 |  |  |  |  | 满足 | 具备图像全屏放大功能 | 具备图像放大功能 | 具备图像放大功能，最大级别达10倍 | 具备图像放大功能，最大级别达20倍
3.2.9 | 宽景成像 | 具备宽景成像，支持二维模式及Power模式，具备扫查速度提示 |  |  |  |  | 满足 | 具备宽景成像，支持二维模式及Power模式，具备扫查速度提示 | 可用于包含相控阵在内的所有探头 | 实时宽景成像单元（线阵探头支持），支持彩色能量宽景，扫描速度提示，可对采集过程中的图像进行回放 | 具备宽景成像，支持二维模式，彩色模式及Power模式，具备扫查速度提示
·3.2.10 | 超微细血流的三维显示 | 可使用常规探头，实现超微细血流的立体直观显示 |  |  |  |  | 满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足 | 不满足
3.2.11 | 实时弹性成像 | 实时弹性成像具备组织硬度分析和压力曲线提示图标 |  |  |  |  | 满足 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式；具备囊实性结构鉴别弹性成像技术；具备浅表及腔内弹性成像；可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 | 实时弹性成像具备组织硬度分析和压力曲线提示图标；具备肿块周围组织弹性定量分析功能 | 具有压力操作提示图标，具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，具备肿块周边组织弹性定量分析功能 | 实时弹性成像具备组织硬度分析和压力曲线提示图标；具备肿块周围组织弹性定量分析功能
·3.2.12 | 超声造影成像功能 | 可用不同颜色显示大血管灌注及组织微小灌注信息，灌注显色≥3种 |  |  |  |  | 超声造影应用愈加广泛，有实际临床意义，主要超声品牌均具备，满足三家 | 不具备 | ？ | 满足 | 满足，腹部，血管，用不同颜色显示大血管灌注及组织微小灌注信息，灌注显色3种
3.2.13 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件 |  |  |  |  | 满足 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.3 | 测量和分析
3.3.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式 |  |  |  |  | 满足 | 具备一般测量至少包含距离、面积、周长、体积、角度等测量模式，包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等，心脏功能测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式 | 距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度、A/B等测量模式
3.3.2 | 多普勒血流测量与分析 | 具备多普勒血流测量与分析 |  |  |  |  | 满足 | 具备多普勒血流测量与分析 | 具备多普勒血流测量与分析 | 自动频谱测量 | 具备多普勒血流测量与分析
3.3.3 | 直线解剖M型 | 可360度任意旋转M型取样线角度进行测量 |  |  |  |  | 满足 | ≥1条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度进行测量 | 具备直线解剖M型 | 解剖M型 ≥2条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 | ≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度进行测量
3.3.4 | 心肌二维斑点追踪技术 | 心肌应变和应变率分析，以牛眼图形式直观显示 |  |  |  |  | 满足 | 不满足 | 不满足 | 满足 | 满足,分别为18和7段
3.3.5 | 心功能自动测量（自动计算功能） | 自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并可自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数 |  |  |  |  | 原描述缺乏普遍性，建议更改 | 不满足 | 自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 | 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹 | 自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记
3.3.6 | 血管内中膜自动测量 | 在血管前壁和后壁上均可自动测量，自动生成测量数据 |  |  |  |  | 满足 | 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 | 可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度 | 同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数7项 | 在血管前壁和后壁上均可自动测量，自动生成测量数据，测量结果参数≥5项
3.4 | 主机系统
*3.4.1 | 显示器 | ≥19英寸，高分辨率彩色显示器 |  |  |  |  | 19英寸显示器已能满足临床需求，建议更改 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，自由臂设计，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 | 21.5英寸高分辨率彩色LED显示器 | 21.5英寸高分辨率彩色LED显示器 | ≥21英寸高分辨率彩色LED显示器
3.4.2 | 操作液晶触摸屏 | ≥9英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页 |  |  |  |  | Aplio300触摸屏尺寸为10.4英寸。不具备将显示器上的超声图像投影到触摸屏上的功能 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 | 9.9英寸触摸屏 | 12.1英寸触摸屏，支持手势操作、超声图像显示。 | ≥13英寸。可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。
3.4.3 | 物理通道数 | ≥128通道 |  |  |  |  | 200 | ≥128通道 | 128通道 | 128通道 | ≥128通道
3.4.4 | 存储能力 | 本机硬盘≥500GB |  |  |  |  | 满足 | ≥500GB | 500GB | 1T硬盘 | 本机硬盘≥1T
3.4.5 | 输出接口 | 高清视频接口、USB接口、DICOM 3.0接口装机后即可正常使用 |  |  |  |  | 满足 | 复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出，USB接口，DICOM 3.0 版接口 | 清视频接口、USB接口、DICOM 3.0接口装机后即可正常使用 | HDMI、USB、DICOM 3.0接口 | 高清视频接口、USB接口、DICOM 3.0接口装机后即可正常使用
*3.4.6 | 探头接口 | ≥4个（全激活且相互通用） |  |  |  |  | 满足 | ≥4个（全激活且相互通用） | 4个（全激活且相互通用） | 4个探头接口 | ≥4个（全激活且相互通用）
3.4.7 | 耦合剂加热装置 | 具备 |  |  |  |  | 满足 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备
3.4.8 | TGC分段 | ≥8段 |  |  |  |  | 满足 | ≥8段 | B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段 | 8段 | ≥8段
3.4.9 | 系统动态范围 | ≥200dB |  |  |  |  | 满足 | 280 dB | ≥256dB | 240 | ≥280dB
3.4.10 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调 |  |  |  |  | 满足 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调 | 输出功率可调 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调
3.4.11 | 二维最大成像深度 | ≥40cm |  |  |  |  | 满足 | ≥40cm | 33 | 最大40cm | ≥40cm
3.4.12 | 彩色显示速度 | 最低平均血流测量速度≤5mm/s |  |  |  |  | 1mm/S | 0.3mm/s | 5mm/s | 最低平均血流测量速度≤5mm/s | 最低平均血流测量速度≤5mm/s
3.4.13 | 频谱多普勒取样容积 | 宽度，1mm–20mm |  |  |  |  | 1.0mm–20mm是通用规格，满足临床需求 | 宽度0.5mm–20mm | 1mm–16mm | 宽度0.5mm–20mm | 宽度0.5mm–30mm
3.4.14 | 频谱多普勒最小测量速度 | PWD: ≤5mm/s |  |  |  |  | 满足 |  | ≤1mm/s | PWD:：1mm/s | PWD: ≤5mm/s
3.4.15 | 凸阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥30帧/秒，彩色帧频≥15帧/秒 |  |  |  |  | 满足 | 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度47帧/秒 | 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥46帧；凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频不低于45帧/秒，彩色帧频不低于10帧/秒 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥30帧/秒，彩色帧频≥10帧/秒
3.4.16 | 相控阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥40帧/秒，彩色帧频≥12帧/秒 |  |  |  |  | 满足 | 相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒 | 相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥81帧；相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频不低于58帧/秒，彩色帧频不低于11帧/秒 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥40帧/秒，彩色帧频≥10帧/秒
3.4.17 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒,时间≥300秒 |  |  |  |  | 满足 | ≥600秒 | ≥24帧/秒,时间≥300秒 | 向后存储≥6分钟 的电影 | ≥24帧/秒,时间≥300秒
3.4.18 | 电影回放 | 电影回放：灰阶图像回放≥2048幅或电影回放≥240秒 |  |  |  |  | 满足 | DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧； | 灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒 | 电影回放≥1000秒 | 电影回放：灰阶图像回放≥2048幅或电影回放≥240秒
4 | 探头规格及要求 | [5 empty] | 满足
4.1 | 凸阵探头 | 频率范围：2.0- 5.0 MHz |  |  |  |  | 满足 | 频率范围：2.0- 6.0 MHz | 可视可调中心频率2.0—5.0 MHz | 频率范围：1.5- 5.0 MHz | 频率范围：2.0- 5.0 MHz(单晶体纯净波探头)
4.2 | 线阵探头 | 频率范围：5.0- 12.0 MHz |  |  |  |  | 满足 | 频率范围：5.0- 12.0 MHz;频率范围：4.0- 12.0 MHz | 可视可调中心频率6.0—13.0 MHz | 频率范围：4.0- 12.0 MHz | 频率范围：5.0- 12.0 MHz
4.4 | 心脏探头 | 频率范围：2- 4 MHz |  |  |  |  | 满足 | 频率范围：2- 4 MHz | 可视可调中心频率1.7—4.0 MHz | 频率范围：1.5- 4.5 MHz | 频率范围：1.5- 4.5 MHz(单晶体纯净波探头)
*5 | 探头报价 | 机型可用的所有探头需列表并报价 |  |  |  |  | 满足
*6 | 配置需求
6.1 | 软件 | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件，该超声平台再增加新探头时，应用软件应免费提供 | [5 empty] | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件1套 | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件1套 | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件1套 | 全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件1套
6.2 | 硬件 | 彩色多普勒超声诊断仪主机1台，腹部凸阵探头1支，线阵探头（浅表或血管，根据具体科室需求确定）1支，心脏探头1支 | [5 empty] | 彩色多普勒超声诊断仪主机1台，任选三支探头 | 彩色多普勒超声诊断仪主机1台，凸阵探头1支，线阵探头1支，心脏探头1支 | 彩色多普勒超声诊断仪主机1台，凸阵探头1支，线阵探头1支，心脏探头1支。 | 彩色多普勒超声诊断仪主机1台，凸阵探头1支，线阵探头1支，心脏探头1支。
7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报 | [8 empty] | 厂家自报
8 | 物联网连接
8.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息 | [8 empty] | 设备具有联网功能，通过一定的接口形式和数据格式将设备运行状态、关键系统参数、日志信息、体征、波形等信息传送给其他系统或平台, 监护设备需满足HL7协议，影像设备需满足DICOM协议
8.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题 | [8 empty] | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题
*9 | 售后条款
9.1 | 原厂保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 | [9 empty] | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
9.2 | 预防性维修 /定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 | [9 empty] | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
9.3 | 维修响应时间 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | [9 empty] | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
9.4 | 配件报价 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件 |  |  |  |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
9.5 | 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 | [9 empty] | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
9.6 | 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 | [9 empty] | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
9.7 | 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） | [9 empty] | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
9.8 | 培训 提供使用培训和工程师原厂培训 | [9 empty] | 提供使用培训和工程师原厂培训
9.9 | 交货期 合同签订后3个月内交货 | [9 empty] | 合同签订后 个月内交货
采购方式 建议 | þ公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价采购 □单一来源 |  |  |  |  | 使用科室可根据设备选型论证情况提报，原则上为公开招标
使用科室 确认 | 使用科室人员签字： |  |  | 科室负责人签字：
评审专家 (至少3人)
技术部门 确认 | 参数拟制人员签字： |  |  | 科室负责人签字：
医学中心（医疗区）卫勤机关审核 （盖章）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 技术参数1
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 彩色多普勒超声诊断系统 |  | 单价 （万元） | 45 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 45
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 台式超声诊断仪，满足腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊等超声检查
| *2 | 配置要求 | 软件：全套用于全身检查的软件系统和心脏、腹部、浅表等应用分析软件，该超声平台再增加新探头时，应用软件应免费提供。 硬件：彩色多普勒超声诊断仪主机1台，腹部凸阵探头1支，线阵探头（浅表或血管，根据具体科室需求确定）1支，心脏探头1支
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂） □有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭） |  |  |  |  | 如有，填写配套试剂、耗材表
| 4 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | 具备CFDA认证和FDA认证
| 2 | 企业资格 | 无
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量
| 2 | 性能指标
| ·2.1 | 超声成像平台要求 | 应标产品的探头应与本品牌最高档次系列机型的探头相通用
| 2.2 | 成像功能
| 2.2.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像
| 2.2.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD
技术性要求 | 2.2.3 | 智能一键图像优化技术 | 能优化二维模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像
| 2.2.4 | 全场聚焦成像 | 全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，全场图像无焦点。
| ·2.2.5 | 组织谐波成像技术 | 组织谐波成像技术≥3种，满足不同部位的检查需求
| 2.2.6 | 支持组织多普勒成像 | 支持彩色速度模式图、频谱模式图、M型模式图等多种模式，支持相控阵、凸阵、线阵等探头
| ·2.2.7 | 超微细血流成像 | 采用特殊算法技术，可显示微细血流及低速血流信号
| 2.2.8 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能，最大级别达10倍
| 2.2.9 | 宽景成像 | 具备宽景成像，支持二维模式及Power模式，具备扫查速度提示
| ·2.2.10 | 超微细血流的三维显示 | 可使用常规探头，实现超微细血流的立体直观显示
| 2.2.11 | 实时弹性成像 | 实时弹性成像具备组织硬度分析和压力曲线提示图标
| ·2.2.12 | 超声造影成像功能 | 可用不同颜色显示大血管灌注及组织微小灌注信息，灌注显色≥3种
| 2.2.13 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
| 2.3 | 测量和分析
| 2.3.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式
| 2.3.2 | 多普勒血流测量与分析 | 具备多普勒血流测量与分析
| 2.3.3 | 直线解剖M型 | 可360度任意旋转M型取样线角度进行测量
| 2.3.4 | 心肌二维斑点追踪技术 | 心肌应变和应变率分析，以牛眼图形式直观显示
| 2.3.5 | 心功能自动测量（自动计算功能） | 自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并可自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数
| 2.3.6 | 血管内中膜自动测量 | 在血管前壁和后壁上均可自动测量，自动生成测量数据
| 2.4 | 主机系统
| *2.4.1 | 显示器 | ≥19英寸，高分辨率彩色显示器
| 2.4.2 | 操作液晶触摸屏 | ≥9英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页
| 2.4.3 | 物理通道数 | ≥128通道
| 2.4.4 | 存储能力 | 本机硬盘≥500GB
| 2.4.5 | 输出接口 | 高清视频接口、USB接口、DICOM 3.0接口装机后即可正常使用
| *2.4.6 | 探头接口 | ≥4个（全激活且相互通用）
| 2.4.7 | 耦合剂加热装置 | 具备
| 2.4.8 | TGC分段 | ≥8段
| 2.4.9 | 系统动态范围 | ≥200dB
| 2.4.10 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调
| 2.4.11 | 二维最大成像深度 | ≥40cm
| 2.4.12 | 彩色显示速度 | 最低平均血流测量速度≤5mm/s
| 2.4.13 | 频谱多普勒取样容积 | 宽度，1mm–20mm
| 2.4.14 | 频谱多普勒最小测量速度 | PWD: ≤5mm/s
| 2.4.15 | 凸阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥30帧/秒，彩色帧频≥15帧/秒
| 2.4.16 | 相控阵成像 | 全视野，18cm深度时，二维灰阶显示帧频≥40帧/秒，彩色帧频≥12帧/秒
| 2.4.17 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒,时间≥300秒
| 2.4.18 | 电影回放 | 电影回放：灰阶图像回放≥2048幅或电影回放≥240秒
| 2.5 | 探头规格及要求
| 2.5.1 | 凸阵探头 | 频率范围：2.0- 5.0 MHz
| 2.5.2 | 线阵探头 | 频率范围：5.0- 12.0 MHz
| 2.5.3 | 心脏探头 | 频率范围：2- 4 MHz
| *2.6 | 探头报价 | 机型可用的所有探头需列表并报价
| 2.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
| 2.8 | 物联网连接
| 2.8.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息
| 2.8.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题
| *3 | 售后服务 | 1.保修年限：≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 2.预防性维修/定期维护保养： 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。 3.维修响应时间： 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） 4.配件报价：提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，配件指设备正常使用时的必备零配件。 5.升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。 6.维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。 7.专用工具、资料及其它：提供设备配套维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。 8.培训：提供使用培训和工程师原厂培训。 9.交货期：合同签订后3个月内交货。
| 4 | 样品 （可选） | 无
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表