## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 颅内压监护仪 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额（万元） | 60万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于颅内压及颅内温度的实时监测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA（NMPA)、CE和FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 屏幕 | 彩色液晶触摸屏
3.2 | 屏幕显示内容 | ICP数值，ICP波形，ICT数值，报警功能
·3.3 | 探头技术 | 光纤传导技术
3.4 | 调零方式 | 具备探头调零功能
3.5 | 参数测量 | 可监测颅内压、颅内温度
3.6 | 颅内压监测范围 | -10～125mmHg
3.7 | 探头直径 | 探头直径≤1.4mm
3.8 | 深度标记 | 探条具有长度标记点
3.9 | 压力精准度 | ≤±2mmHg
3.1 | 温度精度 | ≤0.3℃
3.11 | 数据传输 | 可以匹配床旁监护仪；具有与床旁监护仪连接的压力和数据输出接口
3.12 | 压力实时波形 | 具有颅内压实时波形显示功能
3.13 | 引流功能 | 脑室内探头具有辅助引流功能
3.14 | 报警及安全指标 | 颅内压、颅内温度超过所设定的上限报警或者提示
·3.15 | 探头监测部位 | 脑实质内、脑室内、硬膜下
4 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
5 | 配置需求 | 主机1台、探头连接线1条、电源导线1条、可充电电池1块
6 | 配套试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
*7 | 售后条款
7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
7.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
7.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
7.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
7.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
7.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
7.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。