## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床分离的细菌、真菌的鉴定和药敏试验
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 检测原理 | 采用动态比色法、比浊法判读生化反应；采用比浊法为检测手段测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）
·3.2 | 可鉴定微生物种数 | ≥600种，可鉴定种类需包含：革兰阴性杆菌、革兰阳性菌（葡萄球、肠球、链球、李斯特等）、厌氧菌、棒状杆菌、真菌、苛养菌（嗜血杆菌、奈瑟菌属等）、芽孢杆菌等
3.3 | 药敏规则 | 药敏结果 符合CLSI规则要求
*3.4 | 卡片自动化卸载 | 支持
*3.5 | 鉴定药敏卡片 | 全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需额外加试剂
·3.6 | 卡片自动化装载
3.6.1 | 自动完成菌液充填时间 | ≤70秒 |  |  |  | 量化
3.6.2 | 单次可同时填充测试板数量 | ≥10个 |  |  |  | 量化
3.6.3 | 卡片自动热切封口 | 支持，自动装载至读数/孵育系统
3.7 | 可检测耐药机制 | 可检测包括ESBL，CRE，MRSA，VRE，高水平氨基糖苷类耐药，可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株
·3.8 | 平均鉴定药敏时间 | ≤10小时 |  |  |  | 量化
3.9 | MIC检测范围 | 可提供≥5个MIC浓度报告范围，完全覆盖CLSI、EUCAST的折点
·3.10 | 重点耐药指标预警功能 | 至少具备ESBL，CRE，MRSA，VRE等重点耐药率指标自动预警功能
·3.11 | 专家系统 | 需包含CLSI、EUCAST、FDA适应症等国际药敏解释标准，解释标准需每年及时进行免费更新
3.12 | 自动审核和报告 | 支持
3.13 | 罕见耐药表型报警功能 | 具备对万古霉素非敏感的金黄色葡萄球菌、利奈唑胺非敏感的金黄色葡萄球菌、黏菌素/多粘菌素耐药的肠杆菌目等12种罕见耐药菌实现监测预警功能
·3.14 | 质量控制模块 | 具备，支持对整体流程进行质量控制，并发布鉴定/药敏质控报告
·3.15 | 检测通量 | 设备通量为≥60孔位
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配备投标时投标厂商最新电脑主机工作站软件，并终身免费升级
4.2 | 硬件 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪及配套软件1套（包含电脑主机工作站、打印机）、扫码枪1套、移液枪2把、UPS1个（断电保护至少1小时）
4.3 | 器械 | 盐水分配器2个
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 物联网支持功能 | 支持连接医院信息系统（LIS、HIS、微生物信息系统）
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。