## Sheet1
服务项目质量技术标准表
服务项目名称 | GE DiscoveryCT 年度保修 | 预算金额 （万元） | 26万元
1.服务的内容和范围 | 放射科 DiscoveryCT设备的年度保修保养服务。（不含球管）
2.服务标准要求，按国家、军队明确的相关标准填写，并详细说明具体标准内容 | 1.工作时效：当所保设备出现故障时，投标人须提供7天×24小时的保修服务，及时派遣工程师进行现场维修。 2.现场响应时间：按照院方合理需要，工程师24小时内抵达维修现场；所需更换配件36小时内发货。 *3.保养服务：每年至少提供2次校准和保养服务，包括设备安全检查、设备除尘保养、运行状态检查、及仪器各个组件的校准等；每年至少提供1次易损耗件更换服务；每半年向院方提供书面保养报告及整机质量评估报告。 ·4.开机率保证：投标人保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 5.风险防控：投标人维修、保养、操作等原因给设备和人员带来的伤害所造成的损失由投标人无偿承担。 *6.备件保证：所更换的备件必须是原厂零配件，须保证经过原厂安全和性能检测合格。需直接提供设备制造商出具的备件供应证明，若不能提供则需提供备件供应渠道的原厂备件供应证明（设备制造商出具）以及投标人和备件供应渠道之间的合作证明。维修备件确保100%供应保障。 7.保健支持：医疗保健任务时，投标公司须按照院方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行。 *8.维修工程师资质：配备专职服务工程师3名以上，投标时需提供工程师所取得的设备制造商或其授权机构颁发的培训合格证书复印件等证明材料。 9.投标方需提供400/800免费服务电话，全年365天开通，7*24小时提供服务，具备远程指导故障排除的能力。投标方应提供详细应答说明，包括但不限于在线工程师数量、资质等文件。
3.验收与考核办法 | 投标人保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。
4.服务续期期限 | 合同签订后一年
5.其他条件及方式等(较为复杂的可另附)
备注：1.加注“*”的技术指标为关键指标，≧1项未达到招标技术参数要求，即做废标处理； 2.加注“●”的技术指标为重要指标； 3.加注“*”、“●”的技术指标均需投标企业提供证明材料。