## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 肺功能测试系统（通气+体描+肌力） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 检查项目包括：常规肺通气测量、肺容量测定、体描箱（残气和气道阻力）、呼吸肌力及P0.1测试和支气管舒张试验等
2 | 资质认证
*2.1 | 资质认证一 | CFDA认证
·2.2 | 资质认证二 | FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 慢肺活量（SVC）的测试 | 只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值
3.2 | 流速容量环/用力肺活量 | 只需一次吹气测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序
3.3 | 分钟最大通气量 | 具备测
3.4 | 体描传感器类型 | 压电电阻
3.5 | 体描传感器范围 | ±1 kPa
·3.6 | 体描传感器精度 | ±2 %
3.7 | 支气管舒张试验 | 具备支气管舒张实验测试，药前药后测试结果可对比
·3.8 | 流速容量传感器 | 压差式流速容量传感器
·3.9 | 传感器手柄加热功能 | 具备
3.1 | 流速测量范围 | 0 - ±20L/s
3.11 | 流速测量精度 | ±2 %
3.12 | 容量测试范围 | 0 - ±20L/s
3.13 | 容量测试精度 | ±3 %
3.14 | 容量测试分辨率 | ≤1ml
3.15 | 体描箱
3.15.1 | 自动定标功能 | 具备
3.15.2 | 容积 | ＞800升
·3.16 | 口腔压力 | 可测试MIP、MEP和P0.1等
3.16.1 | 测试范围 | 0-±20kPa
3.16.2 | 测试精度 | ±3%
3.16.3 | 测试分辨率 | 0.01kPa
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 中文操作系统
4.2 | 硬件 | 肺功能体描箱1套、支撑臂1支、传感器手柄1套、3升定标筒1套、激光打印机1套、移动台车1台、移动悬臂1支、电脑（显示器≥21寸，内存不小于4GB,硬盘不小于1TB）1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | 必须开放耗材，耗材价格不予考虑
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。