## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创血液动力学检测仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 采用阻抗法原理，用于连续监测重症病人血流动力学参数，床旁使用，独立设备（非插件式、非模块式）
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 监测参数1 | 具有以下参数： 1.外周血管阻力SVR 2.外周血管阻力指数SVRI 3.心输出量CO 4.心排指数CI 5.每搏量SV 6.每搏指数SVI
3.2 | 监测参数2 | 至少包括以下参数： 1.心率HR 2.无创血压NIBP 3.收缩压SBP 4.舒张压DBP 5.平均压MBP 6.左心室射血时间LVET 7.左心每搏功LVSW 8.左心功指数LVSWI 9.射血前期PEP 10.胸液传导性TFC 11.收缩时间比率STR
3.3 | 功能性软件 | 至少包含诊断分析软件、趋势分析软件、指导治疗软件
3.4 | 报告种类 | 包含以下血液动力学报告种类： 1.状态报告 2.趋势报告 3.汇总报告 4.分析报告
3.5 | 不同体位报告 | 至少包含以下体位血液动力学状态报告： 1.端坐位 2.平卧位 3.半卧位 4.被动抬腿
3.6 | 监护模式 | ≥3种模式
3.7 | 回顾功能 | 具有监测过程中实时回顾功能，通过病人信息、监测时间等方式回顾病人监测记录
3.8 | 存储、回放和自动保存 | 具有数据存储和回放功能，可设置自动保存间隔时间
3.9 | 心电波形 | 具有心电波形显示，能分析心律失常
3.1 | 心率来源 | 具有心电波形测量心率（非脉搏率）功能
3.11 | 心电导联切换 | 具有心电波形ECG（标I、标II、标III）切换功能
3.12 | 显示屏幕 | ≥12英寸彩色显示器，多点触控
3.13 | 续航时间 | 使用内置电池工作时间≥2小时
3.14 | 设备存储空间 | ≥256G
3.15 | 病人状态报警 | 具有设置参数报警阀值功能，逾越设置数值时显示页面有提示并伴有声音提示
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示
3.17 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配套无创血液动力学检测仪系统软件1套
4.2 | 硬件 | 无创血液动力学检测仪主机1台，数据采集缆线1条，成人血压袖带套件1套，成人指夹式血氧探头1条，推车1台，激光打印机1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。