## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 3D高清腹腔镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 招标文件技术要求 | 参数要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 完成内窥镜成像下的外科微创手术
*2 | 资质要求 | CFDA认证、FDA或CE认证
3 | 摄像系统主机
*3.1 | 分辨率 | ≥1080P
*3.2 | 3D摄像功能 | 具备
3.3 | 摄像系统静态图像采集、画中画、图像翻转功能 | 具备
3.4 | 视频信号输出端口 | HD-SDI，DVI-D或HDMI 端口数≥2个
3.5 | 图像存储接口 | USB口（高清）
3.6 | 图像降噪功能 | 具备
3.7 | 图像预冻结功能 | 具备
3.8 | 色彩校正功能 | 具备
3.9 | 电子化图图像优化功能 | 具备，厂家自报
4 | 摄像头
*4.1 | 3D高清摄像头 | 具备
*4.2 | 摄像头分辨率 | ≥1080P
4.3 | 摄像头对焦 | 具备
4.4 | 摄像头白平衡 | 具备
5 | 光源
*5.1 | 氙灯光源 | 功率≥300W
*5.2 | 氙灯寿命 | 使用寿命≥500小时
5.3 | 光源手动或自动亮度可调 | 具备
5.4 | 可消毒光纤 | 配备，有效长度≥2.5m
*6 | 气腹机
6.1 | 最大气体流速 | ≥30升/分钟
6.2 | 气体压力范围 | （5-25）mmHg
6.3 | 与主机为同一品牌 | 配备与主机同一品牌
7 | 显示器
7.1 | 3D显示器 | 配备1台
7.1.1 | 显示器尺寸 | ≥32英寸
7.1.2 | 显示器分辨率 | ≥1080P 3D显示
7.2 | 2D显示器 | 配备1台
7.2.1 | 显示器尺寸 | ≥26英寸
7.2.2 | 显示器分辨率 | ≥1080P
8 | 专用台车
8.1 | 3D腹腔镜专用台车 | 配备
8.2 | 显示器移动臂 | 配备≥2个
9 | 镜头类型 | 电子镜或光学镜
9.1 | 电子镜 | 配备，数量≥2根
9.2 | 光学镜 | 30°镜 ≥2根
9.3 | 镜体直径 | 10mm
9.4 | 镜体长度 | ≥32cm
9.5 | 视野范围 | ≥60°
9.6 | 最大景深 | ≥100mm
10 | 全高清内窥镜图文工作站1套（含主机、显示器、打印机、硬盘刻录机） | 配备投标时最新机型
*11 | 器械配置 | 配备原厂或进口品牌器械（如无以下规格器械，可以同功能相近规格的器械替代）：5mm穿刺鞘管（2套）、10mm穿刺鞘管(2套)、12mm穿刺鞘管(2套)、10:5mm减径转换器（1套）、弯剪，直径5mm（1把）、弯分离钳，直径5mm（2把）、无损伤抓钳，直径5mm（3把）、2*3齿抓钳,杆身直径10mm（2把）,直角分离钳，直径10mm（1把）、左弯持针器，直径5mm（1把）、组合式电凝钩（1套）、双极钳（1把）、含L型电极（1套）、单极导线（1根）、双极导线（1根）、冲洗吸引杆（1套）
*12 | 整机配置 | 摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、镜子为同一品牌产品，显示器与主机同一品牌或进口品牌
13 | 售后条款
*13.1 | 原厂保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*13.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
13.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
13.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*13.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·13.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·13.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·13.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·13.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
13.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。