## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 正置荧光显微镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 研究级正置荧光显微镜，适用病理学、检验学、免疫学等需要镜下检查的标本及图像采集,观察到的最小粒径尺寸在300-400nm。
*2 | 资质认证 | CFDA认证或FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 光学系统 | 采用无限远光学系统
*3.2 | 机身 | 电动智能一体化机身
·3.3 | 调焦 | 同轴粗、微调焦机构，调焦旋钮高度可调，内置免调节防下滑机构
3.4 | 观察方式 | 具有明场、荧光观察功能
*3.5 | 光强管理系统 | 具备主动光强管理系统，适用于所有物镜，可自动调节对应物镜
·3.6 | 物镜转盘 | 物镜转盘：≥6位电动物镜转换器，光强自动记忆，随物镜转换自动调整光强大小，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺
·3.7 | 明场光源 | 光强可调，LED光源，使用寿命≥50000小时
3.8 | 荧光光源 | 金属卤素灯荧光光源，使用寿命≥20000小时，光强可调
·3.9 | 观察镜筒 | 视场数≥23mm，倾角≥30度可调
3.1 | 荧光滤块 | 配置红、蓝、绿四种荧光滤色块。
·3.11 | 物镜 | 物镜 4×或5×，数值孔径：NA≥0.12； 物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25； 物镜 20×，数值孔径： NA≥0.45； 物镜 40×，数值孔径： NA≥0.75； 油镜 100×，数值孔径： NA≥1.3
3.12 | 电动光闸 | 一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭
*3.13 | 彩色相机 | 配备同显微镜同品牌CCD，≥1990万像素
*3.14 | 工作站 | 不低于i5/2T硬盘/8G内存/24寸液晶
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 图像采集、分析软件显微镜、摄像头与控制软件为同一品牌，无兼容性风险。具备大图拼接、多通道叠加等功能，实验数据可储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。
4.2 | 硬件 | 1.正置荧光显微镜主机1台 2.明场光源1套 3.荧光光源1套 4.物镜1套（4x或5x/10x/20x/40x/100x） 5.原厂彩色相机1套 6.图像工作站及软件一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。