## 2.4服务项目质量技术标准
服务项目质量技术标准表
服务项目名称 | 手术显微镜8台保修项目 | 预算 （万元/年） | 22
1.服务的内容和范围
*1.1 硬件和软件维保 | 其中2台全保，包含所有人工费，包含显微镜所有电子系统、支架系统、自动平衡系统、光学控制系统、视频系统等。不包含光学部件，耗材（如灯泡，消毒套等）。 6台由于设备型号老旧现已停产，部分配件工厂无法购买，只包含人工费，不包含任何配件。
1.2 使用和维保培训 | 提供设备日常使用及维护以及简单故障处理的介绍或讲座。
2.服务标准要求
•2.1 投标企业资格 | 维保企业须具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生，并提供文件证明材料 。
•2.2 技术实力 | 投标人应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年，配备原厂培训合格的全职专业维修工程师≥4名，并提供有效期内资质证明文件。
•2.3 市场实力 | 投标人具备同型号内窥镜手术器械控制系统的维保经验，用户≥3家，并提供书面证明材料。
*2.4 专业工具 | 维保企业须具有经校正的所维修、保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和计量局出具的工具检测报告。
·2.5 备件供应 | 投标人应在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，在服务期内保证所保设备备件的供应，提供备件的更换，并优先提供备件的发货，提供备件库的租赁合同。
2.6 工程师实力 | 维保企业国内拥有专业的技术支持团队≥3人，且其中至少1名要求具备大于5年的投标人公司连续服务年限。提供姓名及行业培训考核合格授权资质证。可以满足远程技术支持。
2.7 工作时效 | 供应商须具备客户服务专线电话，全年365天开通，每天24小时开通服务时间，配有在线和远程技术支持。当所保设备出现故障时，供应商按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。
•2.8 响应时间 | 响应时间：≤2小时，工程师到场时间：≤24小时内。更换配件到货安装时间如下：1.国内库房常规配件：≤36小时；2.国外库房：≤7天内到货。 3.如遇全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期
*2.9 保养服务 | 每年至少提供2次保养服务，包括设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，每季度向院方提供书面保养报告。
*2.10 风险防控 | 由于供应商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由投标人全部承担。赔偿最高金额不超过合同签署时双方约定的设备当期服务合同价款。
•2.11 备件保证 | 所更换的备件应是原厂检验合格的零备件，提供生产制造厂家关于维保售后服务的授权或技术合作协议,或提供核心配件的正规渠道采购记录。
*2.13 保健支持 | 保修期内，医疗保健任务时，供应商须按照院方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行。
*3.验收与考核办法 | 1、保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 2、每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单复写联留存医工部门，并需使用科室和院方维保工程师的签字确认。 3、服务提供商应按年提供维保明细报告，更换的零配件应包含单次维修报价。
4.服务续期期限 | 3年
备注：1.加注“*”的技术指标为关键指标，≧1项未达到招标技术参数要求，即做废标处理； 2.加注“●”的技术指标为重要指标； 3.加注“*”、“●”的技术指标均需投标企业提供证明材料。