## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 主动脉球囊反搏泵 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于支持病人心脏功能的仪器，能有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排，低血压的状况。该机主要用于各种原因引起的心衰，心肌缺血引发的心律失常，冠脉血管重建过程中心肌保护，以及心梗后发生的机械性并发症等
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | 能够自由活动，11英寸以上
3.2 | 显示功能 | 可区分显示相关参数，至少包括基本生理参数，心电图、动脉压力、球囊压力波形，实际充放气量，报警信息，氦气状态，蓄电池状态等
3.3 | 显示充气时间 | 充放气时间在相应的心电图和动脉压力波形上有标度显示
3.4 | 语种选择 | 可中文/英文根据需要选择
3.5 | 操作系统 | 上机导航操作，一键启动
3.6 | 功能性按键 | 配有专门的操作面板
3.7 | 充气压力调节 | 球囊充气压力可调整0-100%，精度10%
·3.8 | 驱动器 | 驱动器为步进式马达钛合金风箱或螺旋泵
3.9 | 增压系统 | 具备增压系统
3.1 | 充气范围 | 可调范围为0.5cc－50cc
3.11 | 工作模式 | 具有自动和手动操作模式
·3.12 | 多种触发模式 | 具备多种触发模式，至少包含触发模式、内置触发模式等，且可自动调节
3.13 | 电压 | 220 V 50HZ
3.14 | 内置蓄电池 | 具有内置蓄电池，可在断开电源下工作，电池工作时间不少于90分钟
3.15 | 打印功能 | 配置内置打印机，可打印波形、时间、血流动力学参数、球囊充气容量等
3.16 | 自动侦测功能 | 具有气体泄漏自动侦测功能
3.17 | 辅助比率设计 | 具有两档以上辅助比率设计
3.18 | 抗干扰功能 | 具有抗高频电刀干扰功能
3.19 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.2 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含主机（主动脉内球囊反搏泵）、触摸显示屏，标准ECG导联线，压力缆线，外接监护仪信号导线壹根，原装一次性医用气瓶一瓶，可升降悬挂支架、内置蓄电池、热敏打印机各一套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。