## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 振动排痰机 |  | 项目编号 2020-JQ06-W1032（10） |  | 总数量:（台/套） 4
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于患者的肺部呼吸道分泌物清除，防止呼吸道感染、肺功能下降及延长住院时间
*2 | 资质认证 | CFDA和FDA
3 | 技术和性能参数 | 列出对于设备主机及配件技术要求，可按序号顺序列出
·3.1 | 技术原理 | 采用高频胸壁震荡技术，空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气，对患者的胸壁产生治疗频率不超过20HZ的轻微压迫和释放循环
*3.2 | 程序模式 | ≥2种（手动模式、自动模式）
3.3 | 手动模式 | 手动模式各可至少设置8个
3.3.1 | 时间设置 | 时间在（1-60）min范围内可调
3.3.2 | 压力设置 | 压力在（1-10）档位范围内可调 | 板洗和排洗 | 板洗和排洗 | 板洗和排洗
3.3.3 | 手动频率设置 | 频率在（5-20）HZ范围内可调
3.3.4 | 自动暂停时间 | （0-10）min
3.3.5 | 震动频率范围 | 不小于（5-15）HZ
3.4 | 自动模式
3.4.1 | 时间设置 | 时间在（1-60）min范围内可调
3.4.2 | 压力设置 | 压力在（1-10）档位范围内可调 |  | 板洗和排洗 | 板洗和排洗
3.4.3 | 自动频率设置 | 频率在（5-20）HZ范围内可调
3.4.4 | 智能化控制 | 在运行过程中，不需要任何操作控制人员、不需要任何特殊体位、不需要特殊的呼吸技巧
3.4.5 | 震动频率范围 | 不小于（5-15）HZ
3.5 | 移动台车升降范围 | （60-100）cm
3.6 | 充气背心 | 可拆卸内胆，方便清洗
4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况，厂家自报
·6 | 配置需求 | 主机，台车，充气背心，气管2条/台，小型空气脉冲发生器
7 | 配套医用试剂耗材 | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款
7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 填写“是”与“否”，厂家自报
7.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 厂家自报
8 | 物联网支持功能
8.1 | 联网要求 | 提供物联网组件（适配器），通过有线或wifi等方式连接，通过HL7协议标准传输数据，数据内容包括设备运行状态、关键系统参数、日志信息、体征、波形等。
8.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
*9 | 售后条款
9.1 | 保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
9.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
9.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
9.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
9.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
9.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
9.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
9.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
9.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。