## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 135
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 便携式超声，可用于心脏、腹部、妇科、产科、血管，术中，TEE的检查
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA认证
3 | 主要规格及系统概述
3.1 | 成像功能
3.1.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像
3.1.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD
3.1.3 | 智能一键图像优化技术 | 能优化B模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像
•3.1.4 | 支持组织多普勒成像 | 支持TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M四种模式
3.1.5 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能，最大级别达5倍
•3.1.6 | 支持弹性成像及定量分析功能 | 弹性成像具备组织硬度分析和压力曲线提示图标；具备肿块周围组织弹性定量分析功能
•3.1.7 | 组织特征成像 | 具备肌肉、常规、脂肪、液性成像模式
•3.1.8 | 穿刺增强技术 | 具备穿刺针增强，角度可调节
•3.1.9 | 操作方式 | 控制面板具备轨迹球操作方式
3.2 | 测量和分析
3.2.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式
3.2.2 | 多普勒血流测量与分析 | 多普勒血流测量与分析
•3.2.3 | 智能血流跟踪 | 取样框角度偏转可自动跟踪，适应血流显示情况
3.2.4 | 具备中位线穿刺 | 具备中位线穿刺功能
3.3 | 主机系统
•3.3.1 | 显示器 | ≥15英寸高分辨率彩色LED显示器
3.3.2 | 电池总续航时间（实时连续非冻结下扫查） | ≥60分钟
•3.3.3 | TGC分段 | ≥8段,为物理滑块，非虚拟按键
•3.3.4 | LGC分段 | ≥2段,为物理滑块,非虚拟按键
*3.3.5 | 探头接口 | ≥3个（可通过台车扩展，不含挂置位）
3.3.6 | 取样容积 | 宽度0.5mm–20mm
3.3.7 | 系统动态范围 | ≥170dB
•3.3.8 | 支持内置教学软件 | 具备内置关于麻醉或肌骨应用相关的教学软件
3.3.9 | 多普勒最小测量速度 | PWD: ≤5mm/s
3.3.10 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调
3.3.11 | 物理通道数 | ≥128通道
3.3.12 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒,时间≥300秒
3.3.13 | 电影回放 | 电影回放：灰阶图像回放≥2048幅或电影回放≥60秒
3.3.14 | 输出信号 | 标准视频接口、USB接口,装机后即可正常使用
3.3.15 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节
3.3.16 | 整机质量 | ≤6.5KG
3.3.17 | 存储能力 | ≥200GB 固态硬盘
3.3.18 | 血管血流成像血管分辨能力 | 具备高分辨率血流和灵敏度的血流图像
3.3.19 | 血流成像 | 扫描帧频：≥30帧
3.3.20 | PW速度 | PW速度≥900cm/s
3.3.21 | 输出信号 | 标准视频接口、USB接口,装机后即可正常使用
3.3.22 | 预设条件 | 可根据医生需要制定专用优化条件
•3.3.23 | 二维最大成像深度 | ≥30cm |  |  |  | 可量化
3.3.24 | 二维凸阵成像 | 全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色显示帧频≥5帧/秒
3.3.25 | 相控阵成像 | 17cm深时，在最高线密度下，彩色显示帧频≥4帧/秒
•4 | 探头规格及要求
•4.1 | 高频微凸探头 | 超声频率（3.0-11.0）MHz，提供中心频率和相对带宽
•4.2 | 线阵探头 | 超声频率（5.0-12.0）MHz，提供中心频率和相对带宽
•4.3 | 新生儿相控阵探头 | 超声频率（3.0-11）MHz，提供中心频率和相对带宽
•4.4 | 支持造影成像功能 | 具备低机械指数造影成像功能，支持凸阵、线阵探头
•4.5 | 支持造影定量分析功能 | 支持造影定理分析功能，支持时间强度分析曲线
5 | 远程会诊功能
•5.1 | 远程会诊功能 | 支持远程会诊功能，设备设计寿命期内可免费使用
•5.2 | 网络连接功能 | 支持无线网络或手机4G或5G网络通讯
*6 | 配置需求（单台/套） | 主机一台、凸阵探头一把、线阵探头一把、相控阵探头一把、原厂台车一辆、拉杆箱一个、穿刺架（非一次性）≥2套，耦合剂24瓶
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。