## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 管腔器械超声清洗机 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于复杂器械、精密器械以及通用器械等表面及内部清洗；同时通过配置专用的清洗架还可以对硬式内镜、达芬奇机械臂等管腔器械进行有效地外部和内腔的预清洗。
*2 | 资质认证 | 有医疗器械备案凭证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 清洗方式 | 超声+管腔灌注
*3.2 | 容积 | ≥50升
·3.3 | 管腔器械处理量 | ≥40支
·3.4 | 普通器械处理量 | ≥4kg
3.5 | 超声频率 | ≥35KHz 自调节
3.6 | 超声发生器 | ≥20个
3.7 | 开门方式 | 上开门
3.8 | 舱门锁止功能 | 具备
3.9 | 腔体材料 | 316不锈钢
3.1 | 面板材料 | 304不锈钢
3.11 | 清洗时间 | （3-25）分钟
3.12 | 显示屏 | ≥4英寸触摸屏
3.13 | 存储清洗程序数量 | ≥5组
3.14 | 数据输出 | 具备打印机接口
3.15 | 报警及安全指标 | 具备声光报警
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求 | 主机：1台； 管腔器械专用清洗架1个； 管腔器械专用接头≥20个； 密纹筐≥5个；
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。