## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 低温真空干燥柜 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 能够干燥常规手术器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机，各种导管等。
3 | 技术和性能参数
3.1 | 器械摆放要求 | 无需专用层架，器械拆卸后放入篮筐内即可进行干燥
*3.2 | 内腔容积 | ≥100L
·3.3 | 负压范围 | ≥（大气压~（-0.08Mpa））
·3.4 | 干燥程序 | ≥4种
3.5 | 干燥程序自定义功能 | 具备
3.6 | 温度控制模式 | 单片机PID温度控制。
3.7 | 漏电保护 | 具备
3.8 | 干燥温度 | （室温-99）℃
3.9 | 温度控制精度 | ≤±5℃
3.1 | 断电补气保护 | 具备
3.11 | 过滤精度 | ≤0.3微米
·3.12 | 显示 | ≥7英寸彩色触摸屏
3.13 | 参数显示功能 | 舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息
*3.14 | 腔体材质 | 内胆SUS304钢材
3.15 | 报警及安全指标 | 声光报警功能
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求 | 主机一台，专用篮筐四只。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。