## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 人体成分分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 快速无创测定全身各部位的肌肉含量、脂肪、基础代谢率、体重、肥胖度、内脏脂肪水平等，蛋白质、碳水化合物、脂肪含量，指导饮食、运动。对老年人肌少症、骨质疏松、虚弱等有防治作用。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 产品科研成果 | 用该品牌发表过SCI级文章≥100篇
·3.2 | 便携能力 | 提供专用手推车和便携包
3.3 | 测量方法 | 电阻抗分析测量
·3.4 | 电极方法 | 4极8点接触式/粘贴式电极
3.5 | 测试时间 | ≤2分钟
·3.6 | 测量姿势 | 可以选择躺姿、坐姿、站姿三种测量姿势
3.7 | 生物电阻抗测量频率 | ≥6种频率，至少包括1kHz、50kHz和250kHz
3.8 | 测量参数
3.8.1 | 细胞内水分 | 具备
3.8.2 | 细胞外水分 | 具备
3.8.3 | 身体总水分 | 具备
3.8.4 | 蛋白质含量 | 具备
3.8.5 | 无机盐 | 具备
3.8.6 | 体脂肪 | 具备
3.8.7 | 肌肉量 | 具备
3.8.8 | 去脂体重 | 具备
3.8.9 | 体重 | 具备
3.8.10 | 骨骼肌 | 具备
3.8.11 | 体脂肪含量 | 具备
3.8.12 | 体脂百分比 | 具备
3.8.13 | BMI | 具备
3.8.14 | 节段肌肉分析 | 具备
3.8.15 | 节段水分分析 | 具备
3.8.16 | 身体总水分及节段水分比率（ECW/TBW） | 具备
3.8.17 | BCM（身体细胞量） | 具备
3.8.18 | BMC（骨内矿物质含量） | 具备
3.8.19 | AC（上臂围度） | 具备
3.8.20 | AMC（上臂肌肉围度） | 具备
3.8.21 | 腰围 | 具备
3.8.22 | 内脏脂肪面积 | 具备
3.8.23 | 基础代谢量（BMR） | 具备
3.8.24 | 水合率（TBW/FFM） | 具备
3.8.25 | 每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角） | 具备
3.9 | 可输出报告纸类型 | 体成分报告、体水分报告
*4 | 配置需求 | 主机（含相关电极及附件）1套 台车 1台（如投标产品为落地式，可不提供） 便携包 1个（如投标产品为落地式，可不提供） 软件 1套 结果报告纸(1000份) 1箱 激光打印机 1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。