## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 皮肤镜 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 诊断分析毛发、皮肤疾病及相关的皮肤良性肿瘤和皮肤恶性肿瘤智能分析
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 偏振光及非偏振光 | 支持
3.2 | 光学放大镜头 | 具备
3.3 | UV镜头 | 具备
3.4 | 对焦方式 | 自动对焦
3.5 | 图像传感器 | CCD
3.6 | 支持HDMI传输 | 支持
·3.7 | 显示器 | 4K
·3.8 | 成像分辨率 | ≥4000×6000
3.9 | 放大倍率 | 20-100倍
·3.10 | 采集图像像素 | ≥2000万
3.11 | 面积测量 | 支持
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 1.具有自动皮肤色素、毛发等成熟的分析系统，预存3种及以上的色素分析法则 2.具有皮肤色素痣自动量化评估系统模块，可量化皮肤色素痣面积、周长、直径、宽高比等数据，并自动提供皮肤色素痣良恶性评分 3.具有自动毛发分析软件模块，提供精准的毛发数据：毛发数量、密度、直径；终毛/毳毛、生长期/休止期毛发的比例；单根毛发毛囊、两根毛发毛囊、及多根毛发毛囊的比例。 4.具有宏观大体定位标记功能 5.具有微观虚影成像系统 6.具有皮肤镜图像并列显示功能
4.2 | 硬件 | 工作站1台：CPU：i5，内存≥8G，硬盘≥1TB，显示器≥23英寸； 彩色打印机1台； 皮肤镜主机1套；
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。