## 3-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 大容量低温离心机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于中心血站全血等血制品制备
*2 | 资质认证 | 医疗器械备案证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 最高转速 | 离心500ml血袋≥4700rpm
*3.2 | 最大离心力 | 离心500ml血袋≥7100g
*3.3 | 最大容量 | 离心500ml血袋数量≥16个
3.4 | 制冷系统 | -20℃到40℃，1℃可调。
3.5 | 驱动系统 | 大力矩无碳刷电机
3.6 | 加减速控制 | 11加速，12减速，支持多个离心方案
·3.7 | 不平衡容忍度 | 对位125g
3.8 | 离心效果积分功能 | 有
3.9 | 离心时间 | 99小时59分钟59秒（1秒递增）
·3.10 | 绿能技术 | 腔门开启时压缩机关闭；风挡转头
*3.11 | 分步离心 | 有，30个程序，分别设置运行曲线/速度/时间/，每个程序分3步
3.12 | 程序储存 | ≥120个程序选择，可快速调用
·3.13 | 界面选择 | 包括用户日志记录、用户权限锁、自动转头ID识别等内置视频培训，可显示异常信息
3.14 | 离心数据记录 | 有
3.15 | 自动开启及关闭 | 有，可对离心腔和转头盖自动开启和关闭
3.16 | 记录功能 | 可记录操作人员、运行状态、出错信息及转头使用次数和寿命
3.17 | 智能控制系统 | 有，可远程手机控制
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 无
*4.2 | 硬件 | 离心机1台；水平转头一个；血袋套桶16*500ml
4.3 | 器械 | 无
4.4 | 配件耗材 | 无
5 | 物联网支持功能
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
6 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。