## 3-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血细胞分离机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于分离血浆；用于分离造血干细胞或单个核细胞
*2 | 资质认证 | 具备CFDA或FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | 10.5吋多彩屏显示器，实时显示数据，可自由更改程序参数，全触屏最优，可折叠最优。
3.2 | 血液分离界面管理系统 | 全自动血液分离界面管理系统，系统自动调整采集参数。通过高清摄像头拍摄分离界面，图片解析芯片处理拍摄图像的的AIM管理系统最优。
3.3 | 采集方式 | 双针式
*3.4 | 离心机转速 | 梯度密度离心分离，离心机转速>2500rpm
3.5 | 循环泵数量 | 循环泵数量≥3个，5个最优。
·3.6 | 一体化管路 | “一次性使用血细胞分离器”，一体化卡匣设计最优，一体化卡匣可自动安装和预充最优。
·3.7 | 热合钳 | 标配一个热合钳，设备自带一体化内置热合钳最优；内置热合钳，无需充电等待，指示灯熄灭后1秒快速封闭管路
*3.8 | 重量 | ≤100kg,需要方便地在病区间频繁移动，且移动后无需重新调校参数
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 中文引导式操作界面
4.2 | 硬件 | 设备自动化集成程度高，自动安装管路，自动预充，集成一体化热合钳。
4.3 | 器械 | 标配一个热合钳，设备自带一体化内置热合钳最优；内置热合钳，无需充电等待，指示灯熄灭后1秒快速封闭管路
4.4 | 配件耗材 | 配套软件耗材“一次性使用血细胞分离器”，一体化卡匣设计最优，一体化卡匣可自动安装和预充最优。
5 | 配套试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。例如患者数据、治疗记录、故障报警等信息。
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 安装要求 | 设备尺寸为115.6cm*81.3cm*52.7cm,延展高度可达174cm；占地面积<0.5m2 、无特殊承重要求，设备安全运行时工作温度要求15.5-27.7℃.湿度8-80%、最高海拔高度3500m。工作电压100-240V，50-60Hz，无水气标配设备要求。
8 | 售后条款
*8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*8.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
8.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*8.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·8.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·8.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·8.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·8.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 √ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。