## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 一氧化氮治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 100
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 电化学催化法即时产生一氧化氮，无需钢瓶。可以应用于儿童及成人治疗，可以与各个品牌的呼吸机连用。除一氧化氮外，不产生任何其他污染环境相关的气体，确保环境、及病人安全。能够精确控制产生气体的浓度
*2 | 资质认证 | CFDA（NMPA）、ISO13485
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 气体生成方法 | 电化学催化法，无需储气钢瓶
*3.2 | 气体输出控制范围 | 输出最低值为1PPM，最高为200PPM，步长为1 ppm
*3.3 | 气体输出精确度 | 误差不超过±2ppm或者±10%（取其大者）
3.4 | 气体监测类型 | 可监测NO（一氧化氮），NO2（二氧化氮）和O2（氧气）
*3.5 | NO 度监测范围及精准度 | 0ppm～200ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppm（取其大者）
*3.6 | NO2浓度监测范围及精准度 | 0～50ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppm（取其大者）
3.7 | O2浓度监测范围及精准度 | 监测浓度范围18%～100%,误差不超过±3%
*3.8 | 安全控制模式 | NO产生控制系统和监测系统相互独立,双重保险确保病人安全
3.9 | 报警级别及设置 | 分为高、中、低三挡。支持2种形式的报警：生理报警和技术报警。仪器支持用户对各参数（NO,NO2,O2)报警限进行设置
3.10 | 主屏幕显示 | 液晶显示屏可实时显示NO、NO2和O2的浓度，当浓度超过设定的允许偏差值后，会发出警报信息。液晶显示屏可显示微释控反应体的剩余寿命百分比，当达到使用寿命时，会提示用户更换新的微释控反应体
3.11 | 紧急上机模式 | 打开电源到规定工作性能的时间,普通模式：3~5 min，紧急模式：1 min
3.12 | 内置电池 | 内置锂电池，可在断电情况下提供不低于30min的正常运行时间
3.13 | 数据导出功能 | 插入SD卡后，进入Log界面，可进行数据导出
3.14 | 主机的使用寿命 | ≥7年
3.15 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（单台套） | 主机、微释控反应体、空气管路、流量监测模块数据线、电源适配器、气水分离器
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 一氧化氮治疗仪 |  | 设备项目编号： | 数量：2台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 微释控反应体 | 无 | 50个/每台套
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。