## Sheet1
医疗设备技术需求表确认表
设备名称 | 无创呼吸机 | 总数量（台/套） |  | 2 | 预算总金额（万元） | 70
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
*1 | 基本需求与用途 |  | 用于呼吸功能障碍患者的无创辅助通气
*2 | 资质认证 |  | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1.1 | 通气模式 |  | 具备：CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、PC模式、高流量氧疗模式
·3.1.2 | 高流量氧疗模式 |  | 具备高流量氧疗模式，（10－100）L/min流量可选
3.2 | 设置参数要求
3.2.1 | 目标潮气量设置范围值 |  | 20ml－2000ml
3.2.2 | 氧浓度设置范围值 |  | 21%-100%，调节步进为1%
3.2.3 | 吸气时间设置范围 |  | 0.2秒-4.0秒
3.2.4 | 压力设置 |  | 吸气正压（IPAP）：4cmH2O-40cmH2O 呼气正压（EPAP）：4cmH2O-25cmH2O
3.2.5 | 最大流速 |  | 最大流速可达≥300L/min
3.2.6 | 漏气补偿功能 |  | 具备
3.2.7 | 手动触发、撤换灵敏度 |  | ≥5档可调
·3.2.8 | 触发窗锁定功能 |  | 具备
3.2.9 | 后备呼吸频率设置范围 |  | 1BPM-60BPM
3.3 | 其他技术特点
*3.3.1 | 呼末二氧化碳实时监测 |  | 具备呼末二氧化碳实时监测功能
·3.3.2 | 预防疾病 |  | 具备预防疾病类型参数建议设定
·3.3.3 | 进气口设计 |  | 具备遮挡进气口设计，可更换≥H13级过滤器
3.3.4 | 爬坡时间设置范围 |  | （0-60）分钟可调
3.3.5 | 爬坡压力设置范围 |  | CPAP模式下:4cmH20到15cmH20，其他模式下:4cmH20到25cmH20
3.3.6 | 压力释放技术 |  | 具备压力释放技术，舒适度≥3档可调
3.4 | 监测功能
·3.4.1 | 氧浓度监测功能 |  | 具备氧浓度监测功能，无需使用氧电池等耗材
3.4.2 | 监测内容 |  | 实时监测氧浓度、氧源压力、呼末二氧化碳、压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式、具备治疗计时功能
·3.5 | 后备电源 |  | 具备后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换
·3.6 | 独立湿化器 |  | 具备同品牌独立湿化器，彩色大屏，温度≥7档可调，流量范围10L/min-120L/min
3.7 | 波形
3.7.1 | 流量波形调节功能 |  | 流量波形刻度可调，手动；100L/min-300L/min，步长为：100L/min
3.7.2 | 治疗波形 |  | 压力-时间波形、流量-时间波形、容积-时间波形、呼末二氧化碳监测波形
·3.7.3 | 波形冻结功能 |  | 波形冻结功能，冻结波形可下载保存
·3.8 | 屏幕尺寸 |  | 彩色液晶屏，设备屏幕尺寸≥18英寸，同屏显示设置参数、监测参数、旋钮操控、触屏操控
3.9 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（单台套） |  | 无创呼吸机1套、湿化罐1台、台车1台、台车吊臂1个等
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
6 | 配套医用耗材 |  | *开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。