## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 口腔综合治疗台 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 135
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于口腔检查、诊断和治疗，满足口腔临床应用需求
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 整体需求
3.1.1 | 电源 | 220V±10%，50Hz
3.1.2 | 供水 | ≥6.0bar，水消耗≤3L/min
3.1.3 | 供气 | ≥7.0bar，流量≥50L/min
·3.1.4 | 装配结构 | 治疗台侧箱和患者椅采用机椅联动式
3.2 | 地箱 | 内置式地箱设计，内有水和空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表
3.3 | 患者椅
3.3.1 | 材质 | 原厂记忆海绵坐垫，舒适型靠背，采用自动塑型椅垫材料制造，椅面耐磨防水，蓝色（与现有设备匹配）
·3.3.2 | 型态 | ≥3种，在治疗过程中靠背的角度和坐椅可平行移动
3.3.2 | 椅升降范围 | 患者椅静音电动驱动升降≥360mm，适应不同高度、年龄患者以及轮椅患者
·3.3.3 | 头枕 | 采用万向头枕，可进行多种治疗体位的调节，适合不同身体条件患者
3.3.4 | 承重 | ≥145Kg
3.3.5 | 四向脚控 | 可以控制病人椅四个方向的运动，减少手部操作
3.4 | 医生单元
·3.4.1 | 装配结构 | 上挂式或侧悬挂医生单元，至少含5组及以上手机位及光纤管线；器械盘为悬臂式，多块器械盘拓展备用，悬臂采用电控气锁功能，可自由定位医生单元高度
·3.4.2 | 控制面板 | 彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥6英寸，具备防护玻璃，可以控制病人椅的运动，显示传统治疗、根管治疗和种植治疗工作时的专业数据。用于管理消毒功能和其它附件。多媒体全触摸屏可以展示图片和播放视频
·3.4.3 | 脚控 | 无线全功能电控脚控，可控制动态器械转速、洁牙机功率，椅位运动、手术灯、内窥镜的图像捕捉和传输
3.4.4 | 光纤接口 | 具备连接包括多用枪、进口内置光固化灯、洁牙机、光纤电动马达、快插式高低速手机、慢速直机，慢速弯机
3.4.5 | 硬件接口 | 可拆卸手机支架和快接器械管；具备USB接口，内置网络接口，内置SD卡
3.4.6 | 计时功能 | 具备，用于临床操作计时
·3.4.7 | 电动马达 | 配备同品牌无碳电马达，最高转速≥40000r/min，输出扭矩≥4N/cm
3.4.8 | 喷枪 | 6用枪，握手和喷嘴可拆卸高温高压消毒
3.4.9 | 手机 | 陶瓷滚珠轴承，配备原厂手机
3.5 | 助手单元
3.5.1 | 装配结构 | ≥5个器械位，可移动，具有助手控制面板可调节位置，可控制椅位、痰盂出水
3.5.2 | 器械位功能 | 至少包含强、弱吸抽管，六用枪，光固化灯等
3.6 | 漱口盆 | 可旋转电动痰盂，无卫生死角，具有安全保护装置，水杯注水部件可拆卸消毒；具备水加热系统
3.7 | 手术灯
3.7.1 | 光源 | ≥3种色温可调，多轴旋转LED照明系统，亮度可调，双颜色可选，可提供白色日光和黄色卤素光照明
3.7.2 | 控制方式 | 多种控制方式，亮度和角度可调
3.8 | 医生及助手座椅
3.8.1 | 医生座椅 | 座椅滑轮配备阻尼，仅负重时才可灵活移动
3.8.2 | 助手座椅 | 配备专用搁脚环；椅背可做肘托
3.9 | 消毒控制功能
3.9.1 | 材质及结构 | 牙椅整体材料优质环保、便于清洁消毒，所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架、痰盂等，同时配有可消毒的硅胶保护套
3.9.2 | 防回吸设计 | 具备手机机头、快接头、治疗台内部多重防回吸设计
3.9.3 | 吸唾 | 设有过滤网，易于取出冲洗；具备吸唾系统内管道自动清洗功能，有专业的吸唾管道消毒液辅助消毒
3.9.4 | 供水 | 内置供水箱，提供独立供水，具备管路消毒液浓度调节功能
·3.9.5 | 全自动管路清理消毒功能 | 具备，机器供气停止后会自动启动另一套供气管道，对手机再进行2秒的吹气，确保将手机中残存的水吹干
3.9.5.1 | 符合感控要求的消毒功能 | 快速消毒冲洗与深度消毒功能
3.9.5.2 | 隐藏式消毒接口 | 可快速接入各型号器械管路，负压管路
3.9.5.3 | 排放系统 | 自带水气分离器，可兼容科室现有管路系统
·3.10 | 根管功能 | 带有内置根管治疗程序及根尖定位程序，可实现自动化的根管治疗，带有多个可编程程序，手机、转速、扭矩均可调整；根尖位置带有图形及声音提示
·3.11 | 种植功能 | 带有内置种植程序，带有蠕动泵，操作时可使用脚控切换程序，实现种植手术过程中无接触控制面板式操作
3.12 | 安装要求 | 拆卸现有科室仪器，再安装新设备
3.13 | 报警及安全指标 | 升降扶仰运行遇到阻力时牙椅停止运行
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求（单台套） | 口腔综合治疗台 1台、LED感应式口腔手术灯 1套、同品牌光纤电动马达 1组（转速可调节，支持根管治疗功能）、内置光固化灯 1组（多种固化程序和照射模式可调）、带光六用枪 2把、快插式高速手机 8支、慢速直机 3支、慢速弯机 3支、医生座椅 1把、护士座椅 1把、内置自动管路消毒系统 1套、内置吸唾管路消毒系统 1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。