## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 低温等离子凝切系统 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于宫腔内的检查与治疗
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 光学视管
3.1.1 | 视向角 | 12°
3.1.2 | 直径 | ≤4mm
3.1.3 | 灭菌 | 高温高压灭菌
·3.1.4 | 视场角 | ≥60°
·3.1.5 | 有效景深范围 | (7-150)mm
3.1.6 | 工作长度 | ≥280mm
3.1.7 | 照度 | ≥1500lx
3.2 | 外管鞘 | 26Fr，具备双旋阀，管鞘可旋转
3.3 | 内管鞘 | 配合26Fr外管鞘使用，具有防堵塞功能
3.4 | 双极工作把手
3.4.1 | 工作方式 | 被动式
·3.4.2 | 光学视管通道长度 | （200-300）mm
3.4.3 | 光学视管通道直径 | ≤4.2mm
·3.4.4 | 最大插入部外径 | ≤7.2mm
3.5 | 电极 | 双极高频率切除电极，环型
3.6 | 电缆线 | 双极电缆线，长度≥4m
·3.7 | 导光束 | 直径≤2.8mm,长度≥3m,适用于心脏手术，可高温高压灭菌
3.8 | 高频电刀
·3.8.1 | 功率 | 单极输出功120-300W；双极输出功率40-320W，可根据不同组织调解功率输出
3.8.2 | 触摸屏 | 具有
3.8.3 | 快速记忆功能 | 具有
·3.8.4 | 生理盐水检测功能 | 具有
·3.8.5 | 单极和双极模式 | 具有单极和双极模式，可进行开放式，腹腔镜下和内镜手术
·3.8.6 | 器械识别功能 | 具有器械识别功能
3.8.7 | 频率 | 50/60Hz
·3.8.8 | 双极电切模式 | 双极电切模式≥2种
·3.8.9 | 双极电凝模式 | 双极电凝模式≥6种
·3.8.10 | 自动排烟升级 | 具备升级功能
*3.9 | 兼容性 | 手把、镜鞘、电刀，需同一品牌
3.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求 | 光学视管1个，外管鞘1个，内管鞘1个，工作把手1个，电缆线1个，电切环12个，导光束1个，高频电刀1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。