## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 牙科用数字扫描仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 口腔扫描仪系统用于记录口腔内牙齿和组织的三维图像，获取齿科数字化印模，基于激光平行共聚焦扫描技术，取代传统的取模方式，扫描无需布粉，采集聚焦范围内的全部数据图像，扫描过程中显示屏实时呈现可任意调整角度的图像。
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 扫描精度 | 扫描精度≤10μm
3.2 | 扫描光源 | LED
3.3 | 扫描头类型 | 具备不同牙位扫描头
·3.4 | 扫描过程中切换扫描头功能 | 具备
·3.5 | 景深 | ≥（-2~+12）mm
3.6 | 扫描时间 | 全口扫描时间≤180秒
*3.7 | 成像方式 | 彩色成像，生成3D模型。
·3.8 | 复诊监控功能 | 可以在治疗过程中实时获得治疗进展信息，对比每一步方案，有效把控治疗的每一步进展。
·3.9 | 时间轴功能 | 诊断辅助工具，可帮助前期诊断，并通过可视化的界面让患者清晰了解病情以便做出进一步治疗的决定。
3.1 | 数据格式为开放式 | 具备
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配套扫描软件1套
4.2 | 硬件 | 扫描仪主机1台 一体式工作站1套 扫描头10个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。