## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 臭氧治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于治疗慢性疼痛、杀灭幽门螺旋杆菌及创面修复。该设备需具备双系统工作装置，可制备臭氧水与臭氧气体提供CMA臭氧水无菌检测报告
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 输出臭氧范围 | （20-60）mg/L ，步进以1mg/L不间断调节
3.2 | 臭氧浓度误差范围 | ≤5%
3.3 | 管路输出压力 | 0.15MPa
3.4 | 输出臭氧流量 | 500ml/min±5%
3.5 | 显示方式 | 液晶显示器
3.6 | 系统消毒功能 | 预设180秒双系统消毒功能
*3.7 | 双系统工作装置 | 可制备臭氧水与臭氧气体（臭氧水浓度范围：0mg/L-23mg/L）臭氧水混合容器罐≥550ml，提供CMA臭氧水无菌检测报告
·3.8 | 取气方式 | 输出保护和封闭式臭氧采集装置，配有UM级气体过滤器，对输出臭氧进行过滤
3.9 | 残气回收 | 设备具备残气分解回收装置
·3.10 | 报警及安全指标 | 设备具有声光报警装置，指标异常提示和安全报警声、光指示，供气系统过压保护，欠压停止工作
3.11 | 氧源要求 | 氧气瓶或者中心供氧
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 硬件 | 臭氧治疗仪主机1台，供气管1根，氧气减压表1个，硅胶帽2个，电源线1条
4.2 | 配件耗材 | 空气过滤器10个，二通阀10个，无针接头10个，防尘盖10个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 ■ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。