## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 核磁高压注射器 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 56
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在MRI增强中，通过经皮穿刺进入血管或经人体原有孔道，将造影剂注射到检查部位，可以对病变部位进行诊断性造影与治疗。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 电池和可持续交流供电两种方式 | 在电池和不间断充电器间（iCBC）灵活切换，充电器可以在检查室或操作室内灵活安装
3.2 | 电池电量显示 | 主屏幕可显示电池电量
3.3 | 开机自检 | 开机检测系统状态，显示错误代码
3.4 | 规格 | 双筒，A侧针筒+B侧针筒可编程注射
*3.5 | 双马达 | 可同时电动吸药、排气
3.6 | 空气检测提示键 | 按下空气检测确认键前，不能开始注射
3.7 | 推杆自动回缩 | 可在任何位置卸下针筒
3.8 | 针筒A | (0.5-65)ml
3.9 | 针筒B | (1-115)ml
3.10 | 流速 | (0.01-10)毫升/秒；3.1毫升/秒以上，0.1毫升/秒可调
*3.11 | 压力范围 | ≤300PSI
3.12 | 扫描、注射延时 | (1-300)s
3.13 | 暂停时相 | (1-900)s
3.14 | 注射时相 | ≥5相，可以任意选择对比剂、盐水、保持或暂停
3.15 | 注射历史信息保存 | ≥20个
3.16 | 存储方案 | ≥20个
*3.17 | KVO保持静脉开放 | 集成式KVO（保持静脉开放）功能，KVO可自动开关
3.18 | 秒表功能 | 显示注射开始后的时间
3.19 | 连接管 | T型连接管带单向阀
3.2 | 标准安装方式 | T型连接管带单向阀
*4 | 配置需求 | 1.显示控制系统 2.注射头控制系统（非无线设计） 3.遥控手柄及固定 4.光纤电缆 5.充电电池 6.集成不间断电池充电器 7.包装组件 8.穿透板
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
设备名称 | 核磁高压注射器
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
1 | 磁共振高压注射针筒 | 针筒与连接管路 | 1500
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。