## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高频电刀 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 198
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于外科手术中电切、电凝；适用于泌尿外科、妇产科、普外科、神经外科、心外科、肝胆外科、骨科等手术；具有大血管闭合功能；可用于7mm以下的血管闭合，具有双极等离子功能，可升级同品牌氩气刀功能、烟雾清除功能
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证，具有（FDA或CE）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 单极电切功能 | 具备，最大功率≥300W
3.2 | 单极电凝功能 | 具备，最大功率≥200W
3.3 | 双极电切功能 | 具备，最大功率≥100W
3.4 | 双极电凝功能 | 具备，最大功率≥120W
·3.5.1 | 大血管闭合功能 | 具备，可永久性闭合≤7mm以下动、静脉血管和组织束，CFDA认证包含该功能
·3.5.2 | 大血管闭合系统功率 | ≥300W
·3.5.3 | 器械自动识别 | 大血管闭合器械与主机连接可自动显示存储好的设置，可显示大血管闭合器械的使用次数。
·3.5.4 | 大血管闭合器械消毒 | 可高温高压消毒重复使用
·3.6.1 | 双极等离子功能 | 具备，可与≥3个品牌电切手件连接使用，实现宫腔镜、膀胱镜下双极等离子电切功能，CFDA认证包含该功能
3.6.2 | 双极等离子电切最大功率 | ≥360W
3.6.3 | 双极等离子电凝最大功率 | ≥200W
3.7 | 控制方式 | 微电脑控制输出，可随阻抗变化自动调节输出功率
·3.8 | 程序存储功能 | 可预置≥50组手术程序
3.9 | 显示操作界面 | 彩色液晶触控显示屏，操作界面集中显示
*3.10 | 额定频率 | 频率在350KHz-450KHz之间，固定频率输出
3.11 | 报警及安全指标 | 至少具备负极板安全检测报警和漏电流超标检测报警
3.12 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求（单台套）
4.1 | 硬件 | 主机1台，台车1台，单脚踏开关1只，双脚踏开关1只
4.2 | 配件耗材 | 腔镜大血管闭合器械：1套，可高温高压消毒重复用
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。