## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 氩气系统 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 120
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于外科开放及腔镜手术中的单极电切、电凝、双极电切、电凝、氩气电切、电凝等功能
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，具备FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 电刀功能
3.1.1 | 单极切割模式 | ≥3种
3.1.2 | 单极切割最大功率 | ≥300W
3.1.3 | 单极电凝模式 | ≥6种（包含强力、柔和、喷射电凝、氩气电凝等模式）
3.1.4 | 单极电凝最大功率 | ≥120W
3.1.5 | 双极切割最大功率 | ≥100W
·3.1.6 | 双极凝血最大功率 | ≥100W
3.1.7 | 高频、低频漏电安全报警 | 具备
3.1.8 | 输出功率适时调节功能 | 具备
3.1.9 | 控制方式 | 微电脑控制输出、自动调节输出功率
3.1.10 | 程序存储功能 | 可预置≥5组手术程序
·3.1.11 | 显示界面 | 彩色液晶屏幕，可以进行按键操作，中文操作界面
3.1.12 | 模块化设计，可升级 | 具备
·3.1.13 | 模块化、同品牌设计 | 所有主机均为同一品牌，采用模块化设计，可根据自己实际需要配置
*3.1.14 | 器械自动识别功能 | 具备器械自动识别功能，可主动调出程序，避免误操作
·3.1.15 | 输出低电压设计 | 最高电压≤4500V
3.1.16 | 报警及安全指标 | 具有回路电极应用系统对回路电极实施全方位的监测，并且具有综合安全系统，如果发生故障，设备发出警声光报警
·3.2 | 氩气刀功能
3.2.1 | 氩气保护电切模式 | ≥3种
3.2.2 | 氩气电凝最大功率 | ≥120W
3.2.3 | 氩气流量可调 | 氩气流量0.1-8升/分，最小调节单位≤0.1升/分，可调
3.2.4 | 氩气刀器械 | 可高温高压消毒重复用，氩气电极头端可伸缩
*4 | 配置需求 | 4套设备，每套设备包含但不限于配置：高频电刀主机1台，氩气控制器1台，台车1台 ，氩气瓶2个，原厂配置氩气减压器（含管路及接头）1套，氩气刀手柄2个，氩气刀刀头4支，负极板2片。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。