## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 体成分检测仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 36
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 用于患者营养评估，水分评估。全身各部位的肌肉含量、脂肪、基础代谢率、体重、肥胖度、内脏脂肪水平等，蛋白质、碳水化合物、脂肪含量，指导饮食、运动及身体各截段水分评估的作用。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 历史记录对比 | 可在报告纸页面显示同一测试者历史结果记录不低于 5 次
3.2 | 测量方法 | 直接节段多频率生物电阻抗分析方法
3.3 | 计算方法 | 据实测量，不提供估算结果。
3.4 | 可输出报告纸类型 | 体成分报告、儿童生长曲线报告
3.5 | 体重范围 | 10kg-270kg
3.6 | 标准范围定制功能 | 可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围。
3.7 | 阻抗频率及项目 | 电阻抗(Z) 通过包含1kHz、50kHz和250kHz在内的至少5种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量
·3.8 | 阻抗测量允差范围 | 四肢±1%，躯干±3%以内（需提供检验报告）。
·3.9 | 身体均衡分析 | 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)。
·3.10 | 肥胖分析 | BMI,体脂百分比，腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）
*3.11 | 高级营养参数 | 身体细胞量、相位角、节段相位角，生物电阻抗矢量分析图表
*3.12 | 测量结果 | 包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、细胞外水分比率分析, 评分,体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析，腹部脂肪率(图解)，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 电抗,阻抗
3.13 | 数据传输方式 | 支持有线、蓝牙、无线方式传输数据
3.14 | 报警及安全指标 | 每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 人体成分分析仪主机1台，打印机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。