## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于辅助治疗上下呼吸系统疾病，将药液雾化成微小颗粒，通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积。从而达到无痛，迅速有效治疗的目的
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 产生原理 | 振动筛网
3.2 | 筛网密度 | 筛网≥1000个小孔
3.3 | 筛网规格 | 直径≤5微米
3.4 | 雾化噪音 | ≤65dB
3.5 | 雾化时间 | 多时间定时可调节，至少具备15分钟、20分钟可调
3.6 | 电池要求 | 内置电池，续航时间≥45分钟
3.7 | 雾化颗粒范围 | 小于5um的微粒占比≥70% （1-5um）
3.8 | 配合使用范围 | 可与有创呼吸机、无创呼吸机、高流量氧疗设备连接使用
3.9 | 药物吸收率（雾化药物） | 自主呼吸病人药物吸收率≥40%（至少包含有效输送溶液、悬浮液、蛋白质、肽）
3.1 | 消毒方式 | 雾化装置可耐134度蒸汽灭菌消毒
3.11 | 药物肺内沉积率 | 药物肺内沉积率≥15%
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 主机控制器一台，连接线一个，挂钩一个，成人T型接头一个，雾化装置一个。雾化杯一个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。