## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于肺功能检测，追踪肺部健康情况，具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验等功能。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 测定参数 | 至少包含SVC、IC、MMEF、FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、PEF、FIVC、MVV、T-MVV、VT-MVV、MV、BF、RR、BR、VR、VC、ERV、BF、VT、ERV、IRV、BMI指数、肺活量体重指数
3.3 | 肺活量测量范围 | 0.01L-10.0L
3.4 | 潮气量测量范围 | 0.05L-14.0L
3.6 | 通气容量传感器 | 压差式传感器或流量型传感器
3.7 | 流速范围 | (0.05-14.0)L/s 流速分辨率≤0.01L/s
·3.8 | 容量精度 | ≤±3%或±0.5L
3.9 | 动态系统阻力 | ≤0.35kPa/(L/s)[0.006 kPa/(L/min)]
·3.10 | 流速精度 | ≤±10% 或20LPM
·3.11 | 设备体积 | ≤200mm*80mm*70mm
3.12 | 屏幕尺寸 | ≥5英寸
3.13 | 补充电源 | 持续续航≥5小时
3.14 | 监测显示 | 检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线
3.15 | 激发试验 | 可设定药物信息及浓度要求，通过应激反应指数自动调整激发剂量或浓度
3.16 | 引导动画 | 具备动画引导功能
3.17 | 评估报告 | 支持A4报告打印功能
3.18 | 质控功能 | 质量控制需具备质控结果自动评定分析，可辅助临床诊断；
3.19 | 信息管理 | 检测数据可实时同步呼吸管理系统， 医生可远程查看检测报告，管理病患数据，查看检测统计结果；
3.2 | 自动校准 | 具备自动测量环境参数，并修正环境给设备带来的影响，提示运行环境是否符合要求
3.21 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示。
3.22 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 肺功能仪主机*1；鼻夹*1；校准桶*1；打印机*1；台车*1 ；一次性肺功能仪用过滤嘴≥5个
5 | 设备有效期 | ≥7年
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。