## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 微量泵 |  | 单价 （万元） | 0.4 | 数量（项） | 120 | 预算总金额 （万元） | 48
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 适合于需要准确地控制注射速度（或容量）和监控注射过程的临床治疗，如 ICU、手术室、急诊室、普通病房等
| *2 | 配置要求 | 主机1台、专用三芯标准电源线1根
| 3 | 配套耗材（试剂）要求 | √ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | 具备CFDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1.1 注射模式 ≥6种，速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式 *1.2 注射速度设定范围 ≥（0.10～1900.0）ml/h,最小递增量0.01ml/h ·1.3 流速的精确度 土3%以内 1.4 泵的机械精度 土2%以内 1.5 快速推注速度 1.5.1 50ml注射器 ≥1500ml/h 1.5.2 30ml注射器 ≥900ml/h 1.5.3 20ml注射器 ≥600ml/h 1.5.4 10ml注射器 ≥300ml/h 1.6 累计注射量 0.1ml～9999.9ml（每级增量为0.1ml) 1.7 阻塞报警阈值压力 ≥（250～950）mmHg，多级可调 *1.8 注射器规格 自动实别5ml、10ml、20ml、30ml、 50ml (60ml) 注射器 *1.9 显示屏 ≥3.5英寸彩色触摸显示屏，中文界面，动态显示各种工作状态 ·1.10 蓄电池 可连续工作时间≥6小时 1.11 KVO速度 0.1ml/h～5ml/h（每级0.1ml/h，默认1ml/h） 1.12 IP防溅等级 ≥IP24 *1.13 具备救护车认证，可在颠簸环境下使用 具备 1.14 可选配无线联网功能，连接静脉输注中央工作站 具备 *1.15 注册使用年限 ≥10年
| *2 | 售后服务 | 2.1 保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.2 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 2.3 维修响应时间 维修到达现场时间≤1个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 2.4 配件报价 厂家自报 2.5 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护保修期外，原软件维护仅收工时费 2.6 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 2.7 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 2.8 培训 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 2.9 交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表