## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高频喷射呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 160
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于呼吸系统疾病治疗的通气
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 工作模式
·3.1.1 | 支气管镜模式 | 具备BRO支气管镜通气模式，根据病人体重，自动启动相应初始通气设置
3.1.2 | 常频喷射通气 | 具备
3.1.3 | 高频喷射通气 | 具备
·3.1.4 | 高频叠加常频喷射通气 | 具备
·3.1.5 | 激光安全模式 | 激光安全模式下，呼吸机自动降低气道的FIO2
·3.1.6 | STORZ硬镜转换器 | 具备
3.2 | 常频通气
3.2.1 | 常频呼吸频率 | 1～100次/min
3.2.2 | 常频I:E比 | 1：5～3：1
3.2.3 | 常频排放压力 | 0.1～3.5bar
3.3 | 高频通气
·3.3.1 | 高频呼吸频率 | 50～1500次/ min
·3.3.2 | 高频I:E比 | 1：5～3：1
·3.3.3 | 高频排放压力 | 0.1～2.0bar
3.4 | 监测值
3.4.1 | 间歇压 | 0～100mbar
3.4.2 | 常频通气下排放压 | 0～5 bar
·3.4.3 | 高频通气下排放压 | 0～5 bar
3.4.4 | 吸气压力峰值 | 0～250 mbar
3.4.5 | MAP 平均气道压 | 0～250 mbar
3.4.6 | PEEP 呼气末正压 | 0～250 mbar
3.5 | 报警及安全指标 | 具备气道压报警、设备气源压力报警、设备故障报警
3.6 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台、附件1套、台车1辆
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。