## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术加温毯 |  | 总数量（台/套） | 14 | 预算总金额（万元） | 112
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于对人体进行体外物理升温，辅助调节人体温度
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 过滤系统 | 具备双层过滤装置，包含初效过滤器和0.2μm高效过滤器
3.2 | 过滤器更换提醒 | 具备
·3.3 | 数字温度传感器 | ≥3个
3.4 | 噪音水平 | ≤55dB
3.5 | 温度控制 | 至少四个温度挡位，室温、低温档32℃、中温档38℃、高温档43℃
*3.6 | 加热元件 | 具备PTC加热模块
3.7 | 累计计时功能 | 具备
3.8 | 升温机气流 | 包含（25-30）CFM
3.9 | 控温精度 | ±3℃
·3.10 | 配套毯型 | ≥17种无菌毯型
3.11 | 升温机重量 | ≤5.4kg
3.12 | 可移动配套用台车 | 具备
3.13 | 报警及安全指标 | 具备系统自检报警、超温、低温报警及故障提示
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每台/套） | 主机1台、电源线1根、说明书1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥10年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量（姓名、电话）
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 √ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。