## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创心输出量测量系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床对病人的心排量常规检查及运动评估
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测量参数 | 3.1.1. HR:心率 3.1.2.SV:心收缩量 3.1.3. CO:心输出量 3.1.4.CI:心脏指数 3.1.5.CTI:心收缩指数 3.1.6.VET:瓣膜射血时间 3.1.7. EF:射血分数 3.1.8. EDV:舒张末期容量 3.1.9. SVRi:外周血管阻力指数；体循环阻力指数 3.1.10. SVR:外周血管阻力；体循环阻力 3.1.11 LCWi:左心作功指数 3.1.12. TFI:胸液指数 *3.1.13. EDFR:前负荷率 3.1.14. ECG:心电波形
3.2 | 测量方法 | 改良型心阻抗法、形态校正法
3.3 | 参数校正法 | 具备
*3.4 | 系统可选监测方式 | 静态监测、运动监测
3.5 | 基础系统 | Windows操作系统
*3.6 | 电脑端监测软件 | 要通过CFDA注册认证（提供证明文件）
3.7 | 数据报告储存功能 | 具备
*3.8 | 监测设备 | 无线遥测发射盒
·3.9 | 动态监测方式 | 具备
·3.10 | 测量频率 | 运动状态下测量参数采集可在1-30秒内自由设定
3.11 | 运动状态实时监测功能 | 具备
3.12 | 排血量测量功能 | 具备
3.13 | 对比分析功能 | 具备
·3.14 | 综合评估系统 | 具备
3.15 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.16 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 1.血流动力学监测仪主机1台 2.保护和运输设备的手提箱1个 3.相应的连接线缆1套 4.配套电极片600片
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □开放耗材 R封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 无创心输出量测量系统 |  | 设备项目编号： | 数量：1 台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 无创心输出量测量系统专用电极片 | 无 | 1800人份（10800片）
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。