## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2023年8月21日
设备名称 | 多关节等速训练与评估系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 62
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过动态阻抗神经损伤和运动损伤患者的肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、控制方法，实现等速、等长、等张三种肌力训练方式。可对膝关节、踝关节共六大关节≥23个动作进行运动康复训练。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 设备操作平台 | Windows7及64位以上Pad操作系统，≥Intel i5处理器，≥四核CPU，≥8G内存，≥128G以上固态存储
2.2 | 显示屏幕 | ≥13英寸,分辨率≥2160*1350，触屏操作
2.3 | 屏幕支撑架 | 配置可调式屏幕支撑架可进行上、下、左、右、前、后6个方向调节，便于不同体位下患者的使用观看
*2.4 | 动力头 | 动力头采用电磁技术，可一键吸附扩展器
·2.5 | 提供5种以上扩展器 | 前臂扩展器、上肢扩展器、下肢扩展器、踝关节训练扩展器、腕关节扩展器
2.6 | 扩展器智能识别 | 设备内置分析系统可自行判断动力头连接扩展器，根据对应扩展器推送可提供评估与训练部位
2.7 | 输出扭矩（向心/离心）范围 | 1 Nm~60Nm，连续可调
2.8 | 训练速度范围 | 1°/s~80°/s，连续可调
2.9 | 输出角度范围 | 输出角度范围：-170°~170°，连续可调
2.10 | 训练次数 | （1-255）次，连续可调
2.11 | 最大扭矩 | （1-60）Nm
·2.12 | 机身高度调节范围 | ≥400mm
·2.13 | 评估与训练模式 | 被动模式、渐进CPM、等长、等张（举重抗阻、弹性抗阻）、等速、本体感觉的模式、主被动模式
*2.14 | 情景互动 | ≥6种情景互动训练游戏
*2.15 | 支持床边应用 | 设备可移动，同时可以满足床旁评估和训练的需求，完善临床路径，更有利于对各种患者不同治疗方案的对比分析
2.16 | 整机结构 | 结构紧凑，可移动式结构，可推行至任何医疗场景中进行使用
·2.17 | 安全保护 | 软件程序内置运动范围限定保护、紧急制动开关、机械限位防护
·2.18 | 痉挛防护 | 1-10档痉挛等级设定，训练中机器能监测到患者痉挛并给予缓解
2.19 | 动态阻抗控制技术 | 柔性阻力变化
2.20 | 患者管理与分析 | 患者基本信息、使用信息记录、评估数据对比分析、训练数据对比分析
·2.21 | 评估内容 | 力矩峰值、单位体重的力矩峰值、达到最大功值的循环、方差系数、平均能量、总功值、加速时间、减速时间、运动范围、平均力矩峰值、耐力疲劳值、强势肌肉/弱势肌肉比率等20种指标；并自动进行双侧数据对比，自动生成数据之间的差异值
·2.22 | 机身重量 | ≤100kg
2.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求 | 主机 1台 电源线 1根 移动客户端 1台 前臂扩展器 1个 上肢扩展器 1个 下肢扩展器 1个 踝关节扩展器 1个 腕关节扩展器 1个 训练凳 1张
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
| 采购方式 建议 | R公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价采购 □单一来源
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 2.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多关节等速训练与评估系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 62
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过动态阻抗神经损伤和运动损伤患者的肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、控制方法，实现等速、等长、等张三种肌力训练方式。可对膝关节、踝关节共六大关节≥23个动作进行运动康复训练。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 设备操作平台 | Windows7及64位以上Pad操作系统，≥Intel i5处理器，≥四核CPU，≥8G内存，≥128G以上固态存储
2.2 | 显示屏幕 | ≥13英寸,分辨率≥2160*1350，触屏操作
2.3 | 屏幕支撑架 | 配置可调式屏幕支撑架可进行上、下、左、右、前、后6个方向调节，便于不同体位下患者的使用观看
*2.4 | 动力头 | 动力头采用电磁技术，可一键吸附扩展器
·2.5 | 提供5种以上扩展器 | 前臂扩展器、上肢扩展器、下肢扩展器、踝关节训练扩展器、腕关节扩展器
2.6 | 扩展器智能识别 | 设备内置分析系统可自行判断动力头连接扩展器，根据对应扩展器推送可提供评估与训练部位
2.7 | 输出扭矩（向心/离心）范围 | 1 Nm~60Nm，连续可调
2.8 | 训练速度范围 | 1°/s~80°/s，连续可调
2.9 | 输出角度范围 | 输出角度范围：-170°~170°，连续可调
2.10 | 训练次数 | （1-255）次，连续可调
2.11 | 最大扭矩 | （1-60）Nm
·2.12 | 机身高度调节范围 | ≥400mm
·2.13 | 评估与训练模式 | 被动模式、渐进CPM、等长、等张（举重抗阻、弹性抗阻）、等速、本体感觉的模式、主被动模式
*2.14 | 情景互动 | ≥6种情景互动训练游戏
*2.15 | 支持床边应用 | 设备可移动，同时可以满足床旁评估和训练的需求，完善临床路径，更有利于对各种患者不同治疗方案的对比分析
2.16 | 整机结构 | 结构紧凑，可移动式结构，可推行至任何医疗场景中进行使用
·2.17 | 安全保护 | 软件程序内置运动范围限定保护、紧急制动开关、机械限位防护
·2.18 | 痉挛防护 | 1-10档痉挛等级设定，训练中机器能监测到患者痉挛并给予缓解
2.19 | 动态阻抗控制技术 | 柔性阻力变化
2.20 | 患者管理与分析 | 患者基本信息、使用信息记录、评估数据对比分析、训练数据对比分析
·2.21 | 评估内容 | 力矩峰值、单位体重的力矩峰值、达到最大功值的循环、方差系数、平均能量、总功值、加速时间、减速时间、运动范围、平均力矩峰值、耐力疲劳值、强势肌肉/弱势肌肉比率等20种指标；并自动进行双侧数据对比，自动生成数据之间的差异值
·2.22 | 机身重量 | ≤100kg
2.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求 | 主机 1台 电源线 1根 移动客户端 1台 前臂扩展器 1个 上肢扩展器 1个 下肢扩展器 1个 踝关节扩展器 1个 腕关节扩展器 1个 训练凳 1张
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 2.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。