## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式pH值和阻抗检测仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 24
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对患者食道的 pH 值和阻抗值进行检测。
2 | 资质认证
*2.1 | 有NMPA（CFDA）认证 | 具备
·2.2 | CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 选择导管类型 | 可选择1通道 pH、2通道 pH、1 通道pH/Z 或者 2通道 pH/Z
·3.2 | pH 采样率 | 1秒/个数据至10秒/个数据可调
3.3 | 采样精度 | ≤0.1PH
·3.4 | 检测时长 | PH及PH-Z均可从1- 48小时调节，可选择检测时长。
3.5 | PH值测量稳定性 | 在24小时的使用时间内，PH值稳定性≤0.3
3.6 | 阻抗测量范围及误差 | 可测量范围≥200Ω，≤10kΩ ，误差≤5%
3.7 | 显示记录的pH | 检测过程中，记录的 pH 值是否可见可选（是或者否）
3.8 | 显示屏背景光 | 持续时间0-50秒可调
3.9 | 显示屏亮度 | 4-7可调
3.12 | 患者识别 ID号 | 开始检测方案中是否包括患者ID可选。 患者 ID 长度：0000-9999
3.13 | 储存容量 | ≥256MB（完全数据）
3.14 | 耗材 | 为原厂生产，包括 ≤4.7 French 和 ≤6.4 French 两种直径，分成人多种型号，有单/双PH、单/双PH-Z。
3.15 | 电池 | ≥2节电池， 1.5V
3.16 | 备份数据储存 | 快速闪存，无电池数据保存10年
·3.17 | 事件按键 | ≤4个按键（进食，用药，睡眠，症状发生）
3.18 | 温度校准 | 具备
3.19 | LED屏 | 具有LCD液晶显示
3.18 | 系统功能 | [6 empty] | 7 | 21
·3.18.1 | 软件功能 | 软件功能 可显示Blue-Z 阻抗轮廓图，pH 曲线图，阻抗曲线图，叠加图等多种显示模式 | [5 empty] | 2.5 | 1
3.18.2 | 软件模块 | 自定义设置至少可以满足 pH 和 pH-Z 分析 |  |  |  |  | 0 | 17.5 | 21
3.18.3 | 上传模式 | pH 或 pH/ 阻抗的时间曲线图显示上传的数据
·3.18.4 | 显示模式 | 两种显示模式等值线或迹线模式。
3.18.5 | 概况显示 | 阻抗与PH值概况显示在时间条中显示了测量的空间分布，还包括用于设置解剖标志物的标记
·3.18.6 | 基线阻抗 | 软件支持“MNBI”平均夜间基线阻抗参数
3.18.7 | 图像缩放功能 | 可变
3.18.8 | 分析功能 | 具有屏幕上自动分析
3.18.9 | 日志 | 具有将事件标记自动传输到日志中
3.18.10 | 轨迹显示 | 具有与日志同步的迹线显示
*4 | 配置需求 | 便携式pH值和阻抗检测仪1套
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供厂家工程师使用培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套试剂需求表
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 便携式pH值和阻抗检测仪 |  | 设备项目编号： | 数量：1台
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 一次性测量电极导管(PH) | 一次性电极导管 | 100
2 | 一次性测量电极导管(PH-Z) | 一次性电极导管 | 200