## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多功能电动产床 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于分娩前、分娩中、分娩后使用的多功能一体化产床。具备电动整体升降、背部升降、脚部床体升降；具备手动床体倾斜功能
*2 | 资质认证 | CFDA认证，FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数 | 列出对于设备主机及配件技术要求，可按序号顺序列出
3.1 | 操作方式 | 电动操作：非线控操作，双侧护栏内置式操作按钮，具有锁定功能，锁定电动升降机构
3.2 | 操作控制 | 双侧内置操作按钮为医护用。可控制：整体升降、背部升降、脚部床体升降 ；双侧护栏内侧内置操作按钮为产妇用。可控制：背部升降、脚部床体升降双侧护栏内侧内置操作按钮有背光灯
·3.3 | 床垫连接方式 | 床垫与床板可不必由工具而方便分离，床垫具备双向限位纽扣、限位床罩有效限制床垫前后移动且两个方向不可拆除。
·3.4 | 床垫 | 主体床垫具有V型切口（与床板所匹配）脚部床段床垫可折叠
·3.5 | 床垫材质 | 床垫采用双层防水透气面料，接缝处采用热熔连接技术，无孔、防止渗液，床垫具有具有阻燃设计
3.6 | 床尺寸 | 床体总长度（最大）2280mm-2340mm 最大宽度（护栏收起）:900mm-920mm 最大宽度（护栏立起）：980mm-1000mm
·3.7 | 升降范围 | 最低位置≤600mm，最高位≥985mm
3.8 | 腿部床段承重 | 脚部床段负重能力≥180kg
·3.9 | 倾斜角度 | 头部床段倾斜角度（最大）≥60°；头低脚高倾斜角度（最大）≥8°；臀部床段倾斜角度（最大）≥15°
·3.10 | 脚蹬 | 脚蹬与床面一体设计，无须额外插拔。脚蹬可手动操作向外侧和向上转动（0-85）°，脚蹬在活动范围内，可以在任何位置固定，在不拆除脚部床段的情况下，脚蹬仍可使用
·3.11 | 小腿拖 | 小腿托与脚蹬一体设计，无须额外插拔，小腿托配于脚蹬下方，可翻转到脚蹬上方，腿托具有电动升降功能，升降行程≥230mm
3.12 | 小腿拖材质 | 小腿托为聚酯材料整体压制成型
3.13 | 承重负载 | （安全工作负载）≥220kg，负载患者最大体重≥210kg
3.14 | 污物盆 | 具备内置式污物盆，无需额外拆装，易于快速改变产床功能
3.15 | 手动操作部分 | 双侧即时手动CPR释放拉杆。手动CPR释放具备阻尼功能，床背板可以缓释放平。双侧即时倾斜体位手柄，并具备气弹簧复位功能
·3.16 | 刹车 | 具备中控刹车系统及直流静音电机，具有同时驱动功能及四个脚轮直径≥150mm，具备中控刹车和导向功能
3.17 | 产品使用期限 | ≥8年
3.18 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（本包） | 多功能产床四套 及其它附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet1
3.1 | 操作方式 | 电动操作：非线控操作，双侧护栏内置式操作按钮，具有锁定功能，锁定电动升降机构 | 1 | 1:3.1操作方式:电动操作：非线控操作，双侧护栏内置式操作按钮，具有锁定功能，锁定电动升降机构
3.2 | 操作控制 | 双侧内置操作按钮为医护用。可控制：整体升降、背部升降、脚部床体升降 ；双侧护栏内侧内置操作按钮为产妇用。可控制：背部升降、脚部床体升降双侧护栏内侧内置操作按钮有背光灯 | 2 | 2:3.2操作控制:双侧内置操作按钮为医护用。可控制：整体升降、背部升降、脚部床体升降 ；双侧护栏内侧内置操作按钮为产妇用。可控制：背部升降、脚部床体升降双侧护栏内侧内置操作按钮有背光灯
3.6 | 床尺寸 | 床体总长度（最大）2280mm-2340mm 最大宽度（护栏收起）:900mm-920mm 最大宽度（护栏立起）：980mm-1000mm | 3 | 3:3.6床尺寸:床体总长度（最大）2280mm-2340mm 最大宽度（护栏收起）:900mm-920mm 最大宽度（护栏立起）：980mm-1000mm
3.8 | 腿部床段承重 | 脚部床段负重能力≥180kg | 4 | 4:3.8腿部床段承重:脚部床段负重能力≥180kg
3.12 | 小腿拖材质 | 小腿托为聚酯材料整体压制成型 | 5 | 5:3.12小腿拖材质:小腿托为聚酯材料整体压制成型 | 2.45
3.13 | 承重负载 | （安全工作负载）≥220kg，负载患者最大体重≥210kg | 6 | 6:3.13承重负载:（安全工作负载）≥220kg，负载患者最大体重≥210kg | 2.45 | 10 | 8
3.14 | 污物盆 | 具备内置式污物盆，无需额外拆装，易于快速改变产床功能 | 7 | 7:3.14污物盆:具备内置式污物盆，无需额外拆装，易于快速改变产床功能 | 2.45 | 1.3 | 4
3.15 | 手动操作部分 | 双侧即时手动CPR释放拉杆。手动CPR释放具备阻尼功能，床背板可以缓释放平。双侧即时倾斜体位手柄，并具备气弹簧复位功能 | 8 | 8:3.15手动操作部分:双侧即时手动CPR释放拉杆。手动CPR释放具备阻尼功能，床背板可以缓释放平。双侧即时倾斜体位手柄，并具备气弹簧复位功能 | 2.45 | 13 | 32 | 0
3.17 | 产品使用期限 | ≥8年 | 9 | 9:3.17产品使用期限:≥8年 | 2.45
3.18 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 10 | 10:3.18报警及安全指标:设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | 2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
1.2
1.2
1.2
1.2
·3.3 | 床垫连接方式 | 床垫与床板可不必由工具而方便分离，床垫具备双向限位纽扣、限位床罩有效限制床垫前后移动且两个方向不可拆除。 | 1 | 1:·3.3床垫连接方式:床垫与床板可不必由工具而方便分离，床垫具备双向限位纽扣、限位床罩有效限制床垫前后移动且两个方向不可拆除。 | 1.2
·3.4 | 床垫 | 主体床垫具有V型切口（与床板所匹配）脚部床段床垫可折叠 | 2 | 2:·3.4床垫:主体床垫具有V型切口（与床板所匹配）脚部床段床垫可折叠 | 1.2
·3.5 | 床垫材质 | 床垫采用双层防水透气面料，接缝处采用热熔连接技术，无孔、防止渗液，床垫具有具有阻燃设计 | 3 | 3:·3.5床垫材质:床垫采用双层防水透气面料，接缝处采用热熔连接技术，无孔、防止渗液，床垫具有具有阻燃设计 | 1.2
·3.7 | 升降范围 | 最低位置≤600mm，最高位≥985mm | 4 | 4:·3.7升降范围:最低位置≤600mm，最高位≥985mm | 1.2
·3.9 | 倾斜角度 | 头部床段倾斜角度（最大）≥60°；头低脚高倾斜角度（最大）≥8°；臀部床段倾斜角度（最大）≥15° | 5 | 5:·3.9倾斜角度:头部床段倾斜角度（最大）≥60°；头低脚高倾斜角度（最大）≥8°；臀部床段倾斜角度（最大）≥15° | 1.2
·3.10 | 脚蹬 | 脚蹬与床面一体设计，无须额外插拔。脚蹬可手动操作向外侧和向上转动（0-85）°，脚蹬在活动范围内，可以在任何位置固定，在不拆除脚部床段的情况下，脚蹬仍可使用 | 6 | 6:·3.10脚蹬:脚蹬与床面一体设计，无须额外插拔。脚蹬可手动操作向外侧和向上转动（0-85）°，脚蹬在活动范围内，可以在任何位置固定，在不拆除脚部床段的情况下，脚蹬仍可使用 | 1.2
·3.11 | 小腿拖 | 小腿托与脚蹬一体设计，无须额外插拔，小腿托配于脚蹬下方，可翻转到脚蹬上方，腿托具有电动升降功能，升降行程≥230mm | 7 | 7:·3.11小腿拖:小腿托与脚蹬一体设计，无须额外插拔，小腿托配于脚蹬下方，可翻转到脚蹬上方，腿托具有电动升降功能，升降行程≥230mm | 1.2
·3.16 | 刹车 | 具备中控刹车系统及直流静音电机，具有同时驱动功能及四个脚轮直径≥150mm，具备中控刹车和导向功能 | 8 | 8:·3.16刹车:具备中控刹车系统及直流静音电机，具有同时驱动功能及四个脚轮直径≥150mm，具备中控刹车和导向功能 | 1.2
1.2