## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式彩色超声诊断仪 |  |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 主要用于急诊科、腹部、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用，系统需为2020年以后注册的全新系统。
*2 | 资质认证 |  | 具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.3 | 显示器 | 液晶显示器≥15英寸
3.4 | 数字化波束形成器 | 可进行多倍速处理
3.5 | 空间复合成像功能 | ≥三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射
3.6 | 斑点噪声抑制功能 | 可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节
·3.7 | 实时扫查优化功能 | B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数
3.8 | 脉冲反相谐波成像 | 具备
3.9 | 内置快捷操作指导模块 | 具备文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅
·3.10 | 心内膜自动包络计算功能 | 在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，一副图像可分三部分显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据
·3.11 | 乳腺自动化扫查功能 | 自动化扫查囊括了基础乳腺扫查切面及成像模式，包括2D/PDI/图像存储，能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Bi-RADS分级
3.12 | 甲状腺智能扫查功能 | 能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Ti-RADS分级
3.13 | 频谱多普勒自动包络测量和计算 | 可自动测量和计算参数≥12个
·3.14 | 膀胱容积自动测量 | 可自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积
3.15 | 组织多普勒成像模式 | 至少包括组织多普勒速度图，频谱图，定量分析曲线等
3.16 | 血管内中膜厚度自动测量 | 在同切面状态下可自动测量血管前后壁的厚度
·3.17 | 灰阶血流成像 | 至少具备不受流速和角度限制，无血流外溢现象，无取样框，不会降低帧频
·3.18 | 穿刺针增强显影 | 穿刺针增益可实时调节整幅图增益、单独调节穿刺针的增益，具有穿刺引导延长线可调≥2档
3.19 | 凸型扩展功能 | 可用于线阵、相控阵探头
3.20 | 心尖扩展成像功能 | 相控阵心脏探头具备凸阵扩展功能，可实现心尖宽视野显示，有效显示视野≥110度
3.21 | 测量和分析 | 至少具备B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式
3.22 | 产科自动测量功能 | 具备
3.23 | 同屏一体化智能剪贴板 | 可实时同屏存储和回放动态及静态图像
3.24 | 电影回放重现功能 | 可进行电影回放重现和病案管理
3.25 | 一体化病案管理功能 | 至少包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
3.26 | 原始数据处理 | 回放的图像进行参数调节≥30种
3.27 | 输入、输出接口 | S-Video、USB、HDMI等
3.28 | 连通性 | 支持DICOM3.0接口部件
·3.29 | 探头二维灰阶显示中心频率 | ≥7种
3.30 | 支持探头类型 | 支持凸阵、线阵、相控阵
3.31 | 扫描频率 | 电子凸阵：2.0—5.0 MHz、电子线阵：4.0—13.0 MHz、电子相控阵探头：1.0—4.0 MHz；
3.32 | 预设检查条件 | 图像检查条件≥20种
3.33 | 增益调节 | B/M/CF/D可独立调节,TGC调节≥8段
3.34 | 超声系统最大探查深度 | ≥33cm
3.35 | 内置硬盘 | ≥1TB
3.36 | 灰阶动态范围 | ≥261dB,可视可调动态范围36-96dB
3.37 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 |  | 彩色多普勒超声波诊断仪1台、线阵探头1把、腹部探头1把、相控阵探头1把
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。