## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 气道过敏反应测试系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于临床检查“支气管激发试验”。主要用于气道高反应的检测、早期不典型支气管哮喘的诊断、因呼吸疾病引起气道过敏反应的检测及治疗效果的评价,并可进行常规肺功能检查（检测项目至少包含通气功能、舒张试验、一口气法弥散残气检测、内呼吸法弥散检测）。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 测试头 | 采用压差式流速容量传感器，传感器手柄带加热功能
·3.2 | 口腔压力传感器 | 电压电阻型，压力范围（-20～20）Kpa, 分辨率0.01Kpa
*3.3 | 检查方式 | 通过多次测量用力肺活量测试
·3.4 | 测量时间 | 测量时间可设置，并显示暴露时间图
3.5 | 呼吸显示 | 显示呼吸流速曲线图、PD20/PC20阈值剂量（PD）趋势图
3.6 | 设备数据参数 | 肺活量、用力肺活量、一秒量、一秒率、呼气峰流速、呼气中期流速、PD20、PC20、弥散量、肺总量、残气量等
3.7 | 压缩机 | 压缩空气雾化器，压力≥1.5ba，流量≥7L/min
·3.8 | 雾化罐 | 平均颗粒直径≤3.2μm，雾化力度240±10mg/min
3.9 | 一口气法弥散 | 具备实时一口气法弥散、残气测试功能
·3.10 | 内呼吸法弥散 | 具备
3.11 | 流速测量范围 | 范围（-20-20）L/s，精度≤±2%
3.12 | 容量测试范围 | 范围（-20-20）L，精度≤±3%
3.13 | 容量测试分辨率 | ≤1ml
3.14 | 气体分析器 | 采用实时快速多气体分析器，包含CO,CH4，C2H2等
3.14.1 | 分析气体浓度范围和精度 | 范围0-0.33%，精度≤±0.006%
3.14.2 | 分析气体分辨率 | 0.001%
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机1套、电脑、彩色喷墨打印机、配套台车1套、支撑臂1支、流速传感器手柄1套、稳压型减压表1个、标准定标筒1套、多气体分析器1套。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 * R 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。